## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 1. 参数
2 | (1) 牙科椅可选配牙科手机接头、马达接头、口腔扫描仪接头、光固化机接头、洁牙机接头、口腔观察仪接头、消毒器接头。（提供注册证明文件）
3 | (2) 环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001、质量管理体系认证 ISO13485、五星级售后服务认证。（提供市场监管局可查询的认证证书）
4 | 2. 工作条件
5 | (1) 环境温度 5℃—40℃，相对湿度 ≤80%。
6 | (2) 供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量 > 5L/min。
7 | (3) 水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量 > 10L/min。
8 | 3. 牙科椅
9 | (1) 采用进口阻燃纤维皮料，皮革表面需防霉抗菌，质地柔软、舒适耐磨，方便擦洗消毒，原厂质保 5 年。（参照 ASTM G21-2021 标准，抗真菌性能测定；参照 ISO 22196:2011 标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于 99.9%；参照 ISO 22196:2011 (E)，肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种，抗菌率 99.9%；白色假丝酵母，抗菌率 99.9%；提供第三方检测报告）
10 | (2) 椅架采用铸铝骨架，转轴采用 304 不锈钢材质，轴套采用专用铜套，运行平稳；靠背可调节至低于水平≥12°，座椅后仰角≥10°可用于病患休克时紧急治疗。
11 | (3) 采用直线滑轨结合滑块实现座椅前后运动及角度联动补偿，消除推背感，极大程度提升患者的舒适度
12 | (4) 弯板采用铸钢工艺，外表再用工程塑料包裹，同时兼顾精度和美观；靠背及坐垫采用 3D 立体缝线工艺，精选软硬双层高弹海绵填充，打造软支撑系统，舒缓患者疲劳。
13 | (5)坐垫、靠背 PU：采用卡扣安装方式，方便安装及维护；内衬采用高强度工程塑料注塑成型，防潮防霉。
14 | (6)靠背材质采用一体式铸铝，结构为三点支撑，靠背带防压安全开关，下降过程中遇阻时，马上停止并且会反向上升，确保工作时的安全性。
15 | (7) 牙科椅带机构互锁装置，带防压安全开关，下降过程中遇阻时，马上停止并且会反向上升，确保工作时的安全性。
16 | (8)座椅升降范围：最高≥850mm, 最低≤230mm; 座椅最大承重≥220kg; 座椅躺平后，皮垫总长≥1950mm；座垫 PU 宽度≥570mm；靠背 PU 宽度≥600mm，高度≥450mm。
17 | (9)双关节按压式头枕，采用按压开关调节角度；头枕角度可300°范围内做任意调整，头枕面板宽度75mm，伸缩范围0-250mm，适用不同年龄和不同身高的患者需求。
18 | (10)变频防抖系统，主控操作界面可设置3档电机升降速度，根据需求的选择；牙科椅启动及停止时运行平稳，无明显顿挫感，提高患者治疗的舒适度。
19 | (11)扶手主体采用铸铝，左右扶手皆带双按压开关，防止误操作；实现双扶手上下翻转，方便患者上下；扶手面盖ASA一体注塑成型，表面覆盖与皮垫同材质同颜色的皮，美观、柔软、舒适！
20 | (12)牙科椅采用 24V 直流（快速）电机驱动；低噪音，运行平稳，靠背≤8S 升降。
21 | (13)牙科椅具备供水冲痰功能、灯椅联动功能、椅位按键具有急停功能。
22 | 4.工作台
23 | (1)下挂式器械盘，微电脑控制系统，面板采用 MCU 感应触控开关，主控操作界面有22个触控按键：设置键、设有水杯加热键、漱口水键、消毒键、冲盂水键、复位键、手机水加热键、观片灯键、口腔灯键、牙椅升、
24 | (2)器械盘主控操作界面上，具有一键水源切换功能（水瓶水与市政水源切换一键转换），具有童锁功能，治疗中或者清洁模式面板可以锁住椅位运动，防止误操作；按下锁屏键后，操作与椅位运动相关的键均无动作，可长按锁屏键解除。
25 | (3)设有清洁档位，将牙科椅升到最高状态，便于牙椅内部管路排水和表面清洁。
26 | (4)器械盘主控台配有7寸高清彩色液晶触控显示屏。可显示：牙科椅的运动状态，手机的转速，手机气压，消毒状态，水瓶缺水，牙椅故障代码等。内置电动马达、内置洁牙模块，可设置正反转模式，可调节转速，显示工作状态。
27 | (5)内置洁牙模块：牙椅主控屏幕须能显示洁牙机 GP/E 三种模式（龈上、龈下、根管）和多挡震动频率，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数至医生程序，随时调用。
28 | (6)内置电动马达模块：牙椅主控屏幕须能显示电动马达正反转、精准转速，通过主控面板进行调节，并自动记忆使用参数到医生程序，随时调用。
29 | (7)器械盘平衡臂能承受重量≥5kg，器械盘具备条锁定平衡臂固定装置，医生可随意调整器械盘的高度。器械盘台面倾斜度应不大于 3°，上下运动范围≥440mm，转动角度≥160°。
30 | (8)器械盘主控台配备有SD储存功能，消毒记录可导出打印。
31 | (9)器械盘面尺寸53*35cm，可以容纳更多的器械。台面配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。
32 | (10)器械盘内部阀体采用全铜材料，阀体膜片选用进口膜片。水路配备有防回吸装置，可防止交叉感染的发生。
33 | (11)六联手机挂架，可左右旋转，可调节俯仰的角度；配置三用枪一支（冷），国标4孔高速手机管2条，国标 4孔低速手机管1条，还可同时加装电动马达和洁牙机等，能最大化的满足医生临床需要。
34 | (12)手机管和三用枪外管，采用高抗撕硅胶材料，表面静电喷涂，易清洁，不易发黄。手机螺旋套采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易损坏。
35 | 5. 侧箱
36 | (1)侧箱落地式结构，更稳重安全。
37 | (2)侧箱外壳采用 ASA 工程塑料的材质，耐酒精腐蚀，耐黄变性好；门板采用磁吸安装方式，方便维护与保养。
38 | (3)铸铝侧箱，侧箱内部水气路和电路板分区安装，电路板区用免螺丝防尘盖保护，安全性更高。
39 | (4)侧箱内置残防臭阀，防止下水道异味从痰盂反窜，加强感控效果。
40 | (5)智能语音提醒功能，水瓶缺水播报、痰盂防溢语音等提醒功能。
41 | (6)配置漱口水加热器：24伏低压恒防干烧加热器，水温 40±5度。
42 | (7)配备隐藏式3L的储水瓶1个，注水时无需旋下柜体；内置式手机净水系统，可灵活选择自来水或纯净水。
43 | (8)配备无线充电座。
44 | (9)采用可拆卸痰盂设计，方便清洗与维护，整体可≥90°旋转。痰盂盘采用椭圆形加长防溅设计，旋转锁定安装方式，长 270mm，宽 230mm，深度 75mm；患者的吐痰不易飞溅，排水速度快。
45 | (10)可拆卸痰盂，具有痰盂防撞功能，未复位痰盂，椅位限制上升。
46 | (11)漱口水采用按键及感应取水方式，方便使用。
47 | (12)侧箱内置消毒接口，接口采用翻盖式结构，可对三用枪、手机管、洁牙机管、强吸吸管、弱吸吸管进行消毒。
48 | (13)消毒接口分AB区管理，A区负责三用枪、手机管、洁牙机管等消毒，B区负责强吸吸管、弱吸吸管消毒，有效防止交叉感染。
49 | (14)侧箱上方方灯柱上配备故障显示灯圈，如出现牙椅故障时，可显示红色。
50 | (15)配置抽吸水气分离杯系统，抽取物与气体分离排放，保障管路路径。
51 | 6.助手位
52 | (1) 助手盘操作界面有18个触摸感应按键，设有水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、复位键、手机水加热键、消毒键、水源转换键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、吐痰键、急救键、童锁按键、记忆位等功能键，与主控功能键基本一致，提升助手工作便捷性。
53 | (2)助手盘操作界面采用MCU感应触控开关，操控感应灵敏，抗干扰强。
54 | (3)助手盘配备5个器械挂架，配置三用枪一支（热），强吸，弱吸各一支，可预留加装光固化机、洁牙机或预留同时安装负压强吸和普通强吸双抽吸。
55 | (4)强、弱吸手柄采用进口高分子材料制成，过滤器为外置旋入式设计，轻松拆装，密封性佳，滤网采用高分子材料，耐强酸强碱腐蚀。（提供强吸过滤器、弱吸手柄丝耐酸碱的第三方检测报告，强弱吸手柄耐高温老化测试的第三方检测报告）
56 | (5)助手盘有置物平台，配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。（提供硅胶防污垫具备耐高温老化测试的第三方检测报告）
57 | (6)助手盘可350度旋转，3关节连接臂，可210度大范围活动，利于四手操作。
58 | (7)吸唾系统均配有过滤网，有效防止异物堵塞；过滤网可拆卸清洗、浸泡消毒。
59 | 7.口腔灯
60 | (1)具有十灯珠LED节能口腔灯，白光/黄光/混光三种模式切换；通过调整滤光片；无极调光，耗电量≤15W，节能环保，发热量低。
61 | (2) LED节能口腔灯光斑尺寸150*70mm; 亮度可调范围 7000-50000LUX, 三档色温可调，范围 3000K-6500K, 一键防固化模式 (2700K), LED 显示指数≥90；具备数字显示屏。
62 | (3) LED节能口腔灯功能控制，无极感应控制。灯头可三轴旋转，提供最佳的照明位置。金属双把手可拆卸，便于清洗消毒。
63 | 8.口腔灯灯臂
64 | (1)灯转臂采用铸铝工艺，重量轻、美观、不易氧化生锈；长度≥850mm，转动范围更大！
65 | (2)灯平行臂主体采用拉组成型工艺，两端关节采用压铸工艺，重量轻、美观、不易氧化生锈；长度≥920mm，转动范围更大！灯平行臂上下运动范围≥700mm；
66 | 9.器械臂
67 | (1)器械转臂采用铸铝工艺，重量轻、美观、不易氧化生锈；长度≥930mm，转动范围更大！
68 | (2)器械平行臂主体采用拉组成型工艺，两端关节采用压铸工艺，重量轻、美观、不易氧化生锈；长度≥920mm，转动范围更大！ 器械平行臂上下运动范围≥500mm；
69 | 10.脚踏
70 | (1)多功能脚踏设计；可控制牙科椅位升降、靠背俯仰、漱口水开关及冲溅水开关、口腔灯开关、吐痰开关、手机有干、湿转换及软屑气功能、调节手机的转速；
71 | 11.感控
72 | (1) 一键智能消毒程序，程序结束后，自动清空管路消毒液，自动执行管路干燥程序，防止生物膜再度生成；具有断电续功能。
73 | (2) 原厂臭氧发生器，零耗材，以水为原料无化学添加，产生臭氧消毒因子，快速杀灭细菌病毒。整机无需额外投入消毒剂，臭氧消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜形成。(提供同品牌卫健委消字号备案认证，提供第三方权威检测机构 “牙科综合治疗机管路消毒” 检测报告)
74 | 12. 其他
75 | (1) 二级水过滤系统，为前置过滤器，过滤精度 40um，热水杯过滤器，让水源更洁净，有效降低阀体、手机、洁牙机水路堵塞的风险。
76 | (2) 微电子控制系统，可一键控制水电气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。
77 | (3) 60分钟进入待机状态，机器自动切断水气，节能安全。
78 | (4)整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。
79 | (5)配备排污防臭系统，三路独立阀门排水防臭，防止诊所排污管道的废气和污水回流，防止诊所臭味的发生，降低医患交叉感染的风险。
80 | (6)配备牙椅气路冷凝水定时自动排水系统（空气调压阀），避免牙椅管路串水，减少治疗风险。
81 | (7)三用枪（冷 / 热各 1 支）：可喷水、气、雾，枪头可进行 135℃高温和真空灭菌消毒。
82 | 14.医生椅
83 | (1)多功能医师座椅符合人体工程学设计，铸铝材质五星脚，医用静音脚轮；6项调节，座椅和靠背角度调节，升降行程调节160mm，最低椅面高度455mm。
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3
4
5
6
7
8
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1
2
3

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6