## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 一、技术要求
2 | 1.激光类型：Nd:YAG激光；
3 | 2.适用范围：1064nm激光可用于去除蓝色、黑色文身的治疗，532nm激光可用于良性表皮色素增加性疾病的治疗；（提供设备注册证扫描件加盖制造商公章佐证）
4 | 3.具备≥两种激光波长，至少包括1064nm、532nm；（投标文件须提供设备铭牌佐证）
5 | 4.脉冲宽度≤300ps；（提供国家认可的第三方检测机构的检验报告或加盖制造商公章的产品说明书）
6 | 5.1064nm激光峰值功率：≤1.6GW；（提供国家认可的第三方检测机构的检验报告或加盖制造商公章的产品说明书）
7 | 6.532nm激光峰值功率：≥1.0GW；（提供国家认可的第三方检测机构的检验报告或加盖制造商公章的产品说明书）
8 | 7.输出方式：要求至少具备单脉冲、重复脉冲，内置脉冲计数功能；
9 | 8.脉冲重复频率：单脉冲、1～10Hz可调，步进≤1Hz；
10 | 9.治疗端面光斑直径：2-10mm可调，步进≤1mm;（提供国家认可的第三方检测机构的检验报告或加盖制造商公章的产品说明书）
11 | 10.532nm激光2mm光斑最大能量密度：≥7.6J/cm2；
12 | 11.532nm激光10mm光斑最大能量密度：≥0.3J/cm2；
13 | 12.1064nm激光10mm光斑最大能量密度：≥0.5J/cm2；
14 | 13.1064nm终端脉冲输出能量范围：至少包含60mJ～400mJ；
15 | 14.激光终端输出发散角(全角)：≤50mrad；
16 | 15.光输出方式：要求具有导光臂，引导激光到达指定部位，至少具备7个关节、至少具备6个自由度；
17 | 16.系统冷却方式：水、空气热交换器内部循环；
18 | 17.瞄准光波长：≤635nm，亮度三档可调；
19 | 18.瞄准光功率：≤3.5mw；
20 | 19.屏幕尺寸：≥12英寸；
21 | 20.脚踏防水等级：IPX8；
22 | 21.使用期限：≥10年。
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 主机 1台
2 | 导光臂 1套
3 | 手具 1个
4 | 接地线 1根
5 | 连锁插头 1根
6 | 水壶（带水） 2个
7 | 注水管排水管 1套
8 | 脚踏 1个
9 | 保险丝 2个
10 | 防护眼镜 1副
11 | 防护眼罩 1副
序号 | 其他要求 | 供应商响应参数 | 响应程度（满足/不满足）
1 | 请调研供应商从专业角度列出能为本项目提供的其他服务内容
2
3

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6