## 表1
序号 | 供应商名称 | 企业类型（大中小型企业） | 总价（万元） | 联系人及联系方式
1

## 表2
序号 | 产品名称 | 单位 | 参数要求 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 质保期 | 产品涉及的医用不锈钢材质有无细分？（例如304、316） | 贵司认为器械的允许尺寸偏差≤多少 | 表面粗糙度（Ra值应在什么范围） | 耐腐蚀应符合什么标准？有什么检测方法？能否提供检测证明 | 有没有热处理硬度标准？ | 表面是否都有永久性标识清晰完整 | 针对参数要求，供应商认为是否明确清晰？若供应商认为不够清晰明确，请补充 | 供应商是否满足以下要求: 若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，供货时须提供有效的产品的注册/备案证明材料？ | 供应商是否满足以下要求:供应商保证所供医⽤器械符合政府相关采购、销售管理规定。若出现质量问题,采购⼈有权要求中标供应商在2个⼯作⽇内更换,若更换三次以后产品仍达不到质量要求的,采购⼈有权⽆责任解除合同，由此产⽣的费⽤由中标供应商承担。 | 供应商是否满足以下要求:供应商保证所供医⽤器械为符合国家医疗器械相关标准的合格产品，确保临床医疗安全。 | 供应商是否满足以下要求:供应商出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票。 | 供应商是否满足以下要求:供应商须备⾜货源，确保及时供货、不延误采购⼈临床医疗⼯作。 | 供应商是否满足以下要求: 供应商对所供医⽤器械应适当备货，确保采购⼈需要。采购⼈采购办下达的采购计划应在2天内供货到位，临时采购计划在24⼩时内供货，急诊或急救器械必须保证下达计划后12⼩时内供货，不得因供货不及时影响采购⼈正常医疗⼯作。若供应商未能按照前述时时效要求供货，每延迟1⽇，采购⼈有权按该需求批次订单⾦额的5%扣减货款（在季度货款中扣除）；延迟超过3⽇，视为重⼤违约，采购⼈有权终⽌供应商该品种的供应。 | 供应商是否满足以下要求: 供应商所供医⽤器械先送达采购⼈库房办理验收⼊库⼿续。医院⾮常规备库材料和⾮正常上班时间的急诊、急救（含⼿术）材料的供货，送货单可由使⽤科室主任或负责⼈签收后再办理⼊库⼿续。 | 供应商是否满足以下要求: 供应商应对采购⼈的产品使⽤⼈员进⾏使⽤培训，确保使⽤⼈员能够独⽴使⽤产品。
1 | 鼻骨锉 | 把 | 1.长190mm，双头，头部为横齿，长度公差±5mm； 2.外表面刷光处理，有良好的耐腐蚀性能： 3.适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
2 | 骨凿 | 把 | 1.长230mm，刃宽8mm，弯，扁柄，长度公差±5mm； 2.外表面亚光处理，应有良好的耐腐蚀性能，产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
3 | 拉钩 | 把 | 1.长220mm，钩前端宽11mm，后端宽15mm，钩深70mm，下颌升支，长度公差±5mm； 2.外表面亚光处理，有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
4 | 拉钩 | 把 | 1.长225mm，宽16mm，钩深80mm，下弯，长度公差±5mm； 2.外表面亚光处理，应有良好的耐腐蚀性能，产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
5 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长200mm，头宽2mm，直头，1×2无损伤齿。 2..器械外表面刷光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
6 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长300mm，头宽3.5mm，直头，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
7 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长240mm，头宽3.5mm，直头，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
8 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长200mm，头宽2mm，直头，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
9 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长300mm，头宽2mm，角弯40°，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
10 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长200mm，头宽2mm，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
11 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长200mm，头宽1.5mm，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
12 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长160mm，头宽1.5mm，角弯40°，直头，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
13 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长300mm，头宽2.5mm，直头，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
14 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长240mm，头宽2.5mm，头部直型，头部1×2无损伤齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
15 | 胸腔镊 | 把 | 1.总长200mm，头宽2.5mm，1×2凹凸齿。 2.器械外表面亚光，应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
16 | 腹壁牵开器 | 把 | 1.最大开口210mm，钳式，三翼，固定式。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
17 | 椎板牵开器 | 把 | 1.长度300mm，活动式，4×5钩，钝钩，钩深40mm。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
18 | 椎板牵开器 | 把 | 1.1.总长210mm，钩深60mm，头端直径6mm，单钩，钝头，直角弯头。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
19 | 椎板牵开器 | 把 | 1.总长210mm，钩深40mm，头端直径6mm，单钩，钝头，直角弯头。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
20 | 椎板牵开器 | 把 | 1.长度180mm，钩高度60mm，钩端φ3mm，单钩，钝钩。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
21 | 椎板牵开器 | 把 | 1.总长170mm，前端钩深度60mm，头端长12mm，单钩，钝头，前端直角弯头。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
22 | 后颅凹牵开器 | 把 | 1.长度280mm，头部宽度30mm，活动式，卡爪4×4钝钩，直型，钩深30mm。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
23 | 后颅凹牵开器 | 把 | 1.长度180mm，头部宽度24mm，活动式，卡爪4×3钩，活节带齿，头弯8°。用于牵开组织 2.应有良好的耐腐蚀性，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
24 | 乳突牵开器 | 把 | 1、长度140mm，固定式，3×4钩，钝钩，钩深18mm，左右钩交叉闭合。用于与拉钩配合使用，牵开组织。2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
25 | 乳突牵开器 | 把 | 1、长度150mm，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11°，钩深22mm，左右钩交叉闭合。用于与拉钩配合使用，牵开组织。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
26 | 压肠板 | 把 | 长度300mm，头宽35mm/45mm，直板。用于下压组织或脏器。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
27 | 深部拉钩 | 把 | 总长250mm，头宽36mm，深110mm，S形，柔性。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
28 | 深部拉钩 | 把 | 总长300mm，头宽48mm，深120mm，S形。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
29 | 深部拉钩 | 把 | 总长300mm，头宽36mm，深120mm，S形。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
30 | 深部拉钩 | 把 | 总长200mm，头宽24mm，深100mm，S形，柔性。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
31 | 骨撬 | 把 | 1.总长220mm，宽19mm，弯，用于髋关节。用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2.产品应有良好的耐腐蚀性能，采用高压蒸汽灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
32 | 骨撬 | 把 | 1.总长240mm，头宽3mm，用于髋关节。用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2.产品应有良好的耐腐蚀性能，采用高压蒸汽灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
33 | 骨撬 | 把 | 1.总长235mm，头宽3mm，用于髋关节。用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2.产品应有良好的耐腐蚀性能，采用高压蒸汽灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
34 | 骨撬 | 把 | 1.总长230mm，头宽3mm，用于髋关节。用于骨科手术时作敲击、撬拨。 2.产品应有良好的耐腐蚀性能，采用高压蒸汽灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
35 | 颈椎拉钩 | 把 | 总长182mm，宽25mm，深45mm。用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
36 | 腹部拉钩 | 把 | 总长230mm，头宽93mm，深40mm。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
37 | 腹壁拉钩 | 把 | 总长280mm。头1宽37mm，深60mm/头2宽45mm，深80mm。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
38 | 直角拉钩 | 把 | 总长210mm，宽14mm，深55mm，单头。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
39 | 深部拉钩 | 把 | 总长200mm，头宽15mm，深75mm，S形，板式。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
40 | 拉钩 | 把 | 长200mm，头宽13mm，单头。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
41 | 皮肤拉钩 | 把 | 总长170mm，双齿，头部直径0.8mm，钩深6mm，头部圆钝。 用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
42 | 甲状腺拉钩 | 把 | 一副两支，拉钩1总长210mm，头宽15mm，弯高30mm/45mm；拉钩2总长206mm，头宽15mm，弯高26mm/42mm。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
43 | 甲状腺拉钩 | 把 | 总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
44 | 甲状腺拉钩 | 把 | 长度160mm，宽度15mm，头部长度38mm/47mm，一支。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
45 | 甲状腺拉钩 | 把 | 两把拉钩，一把长度117mm，宽度10mm，头部长度23mm/35mm，一把长度120mm，长度120mm，宽度11mm，头部长度25mm/37mm。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
46 | 甲状腺拉钩 | 把 | 总长95mm，1副两支，头宽10mm，弯高20/29mm。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
47 | 阑尾拉钩 | 把 | 总长210mm。头1宽17mm，深31mm/头2宽17mm，深43mm，双头同向。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
48 | 阑尾拉钩 | 把 | 总长260mm。头1宽29mm，深48mm/头2宽20mm，深41mm，双头同向。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
49 | 拉钩 | 把 | 总长195mm。头1宽30mm，深65mm/头2宽15mm，深40mm，双头反向。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
50 | 不锈钢腰子盘 | 把 | 长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。装载敷料；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
51 | 不锈钢洗涤盆 | 把 | 直径240mm，高70mm，浅型适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌，装载液体；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
52 | 不锈钢换药碗 | 把 | 直径120mm，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。装载液体；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
53 | 不锈钢换药碗 | 把 | 直径140mm，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。装载液体；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
54 | 不锈钢药杯 | 把 | 直径50mm，高50mm，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。装载液体；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
55 | 不锈钢方盘 | 把 | 长260mm，宽200mm，高30mm，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。装载液体；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
56 | 口腔开口器 | 把 | 开口器由左式框架和5支拉钩组成，其中框架长85mm，宽75mm；5支拉钩宽度分别为18、20、25、25、25mm，深度分别为40、80、85、90、95mm。用于口腔手术中保持口腔开启；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
57 | 口腔开口器 | 把 | 1.框式结构，配有牵拉钩。KQ-Ⅰ型，新型，用于口腔手术中保持口腔开启； 2.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
58 | 口腔开口器 | 把 | 1.总长120mm，钳式结构。用于口腔手术中保持口腔开启； 2.表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，有良好的耐腐蚀性能，适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
59 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长185mm，双头，头宽3.8mm，弯头，扁柄。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
60 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长190mm，双头，头宽4mm，直，圆柄。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
61 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长180mm，双头，头宽4/6mm，圆头，圆柄。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
62 | 牙骨凿 | 把 | 总长165mm，头宽3.5mm，单面刃。用于口腔手术时凿除骨质或凿断骨连接。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为50HRC-58HRC。
63 | 牙用分离器 | 把 | 总长200mm，双头，头宽为4mm，弯头。用于口腔手术中分离指定部位的软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
64 | 牙科剪 | 把 | 总长125mm，头部侧弯，细丝剪。用于剪切齿科细丝。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为50HRC-58HRC。
65 | 牙挺 | 把 | 总长160mm，直，头宽2.5mm。空心手柄。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
66 | 牙挺 | 把 | 长度150mm，头宽3mm，头尖部厚度0.7mm,弯型。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
67 | 牙挺 | 把 | 长度150mm，头宽4mm，头尖部厚度0.7mm,直型。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
68 | 牙挺 | 把 | 长度150mm，头宽3mm，头尖部厚度0.7mm,直型。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
69 | 牙挺 | 把 | 长度150mm，头宽2.5mm，头尖部厚度0.7mm,直型。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
70 | 拔牙钳 | 把 | 总长180mm，50°弯头，头宽4mm，弯头高度21mm。钳柄弯曲。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220–2007，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
71 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽12mm，弯，圆刃。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
72 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽10mm，弯，圆刃。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
73 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽8mm，弯，圆刃。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
74 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽6mm，弯，圆刃。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
75 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长180mm，头宽15mm，弯，圆刃。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
76 | 神经根拉钩 | 把 | 总长230mm，头宽7mm，头部为直角钩，杆弯135°，胶木柄。用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
77 | 椎板拉钩 | 把 | 总长175mm，头宽28mm，钩深80mm。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
78 | 夹持器 | 把 | 总长330mm，宽180mm。用于骨科手术时夹持植入物、器械或组织，手术结束前取出。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
79 | 夹持器 | 把 | 总长300mm，宽150mm。用于骨科手术时夹持植入物、器械或组织，手术结束前取出。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
80 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽15mm，弯，平刃。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
81 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长200mm，头宽5mm，双头侧弯，扁柄。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
82 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长180mm，头宽10mm，弯头，圆刃。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
83 | 神经剥离器 | 把 | 总长240mm，双头，一头宽5mm，另一头直径1mm，带钩。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
84 | 神经剥离器 | 把 | 总长240mm，双头，头宽3mm。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
85 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长200mm，双头弯，宽4mm，扁柄。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
86 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长160mm，宽11mm，弯，平刃。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
87 | 骨拉钩 | 把 | 总长270mm，宽30mm，钩深140mm，平头，深部。用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
88 | 骨拉钩 | 把 | 总长270mm，宽20mm，钩深60mm，平头，深部。用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
89 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽18mm，弯，平刃。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
90 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长220mm，头宽12mm，弯，平刃。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
91 | 骨撬 | 把 | 总长240mm，头宽40mm，尖头。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
92 | 骨撬 | 把 | 总长240mm，头宽15mm，尖头。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
93 | 骨撬 | 把 | 总长240mm，头宽10mm，尖头。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
94 | 骨撬 | 把 | 总长150mm，头宽15mm。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
95 | 骨撬 | 把 | 总长150mm，头宽10mm。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
96 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长280mm，头宽20mm，直，圆刃，重切削型。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
97 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长280mm，头宽16mm，直，圆刃，重切削型。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
98 | 骨刮匙 | 把 | 总长230mm，头宽4mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
99 | 骨刮匙 | 把 | 总长230mm，头宽3mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
100 | 骨刮匙 | 把 | 总长230mm，头宽3mm，前弯20°，带刻度，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
101 | 骨刮匙 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，前弯20°，带刻度，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
102 | 骨刮匙 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，前弯10°，带刻度，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
103 | 骨刮匙 | 把 | 总长210mm，头宽5mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
104 | 骨刮匙 | 把 | 总长210mm，头宽4mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
105 | 骨刮匙 | 把 | 总长210mm，头宽3mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
106 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，头宽5mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
107 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，头宽3mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
108 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，头宽2mm，直，六方柄。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
109 | 截骨刀 | 把 | 总长230mm，头宽24mm，弯，平刃，六角柄。用于切除、截断骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
110 | 截骨刀 | 把 | 总长230mm，头宽10mm，直，平刃，六方柄。用于切除、截断骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
111 | 截骨刀 | 把 | 总长230mm，头宽20mm，直，平刃，六方柄。用于切除、截断骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
112 | 截骨刀 | 把 | 总长230mm，头宽15mm，直，平刃，六方柄。用于切除、截断骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
113 | 骨凿 | 把 | 总长230mm，头宽6mm，直，平刃，滚花柄。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
114 | 骨凿 | 把 | 总长220mm，头宽6mm，弯，滚花柄。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
115 | 骨凿 | 把 | 总长220mm，头宽4mm，弯，滚花柄。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
116 | 骨凿 | 把 | 总长240mm，头宽25mm，直，平刃，六方柄。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
117 | 骨凿 | 把 | 总长240mm，头宽18mm，直，平刃，六方柄。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
118 | 骨凿 | 把 | 总长240mm，头宽15mm，直，平刃，六方柄。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
119 | 骨锤 | 把 | 总长220mm，锤头重270g。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
120 | 骨锤 | 把 | 长250mm，锤头重600g，硬平头。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
121 | 骨锤 | 把 | 长230mm，锤头重量250g，胶木手柄。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
122 | 植骨器 | 把 | 长260mm，头宽5mm，弯曲110°，椎管骨。用于植骨手术中完成骨骼系统的骨缺损和骨空腔填充物的输送、搅拌等操作。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
123 | 神经剥离器 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，带钩，带槽，腰椎型。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
124 | 神经剥离器 | 把 | 总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，带槽，颈椎型。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
125 | 施夹钳 | 把 | 总长270mm；用于夹持夹子夹闭血管等。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
126 | 海绵钳 | 把 | 总长360mm，头宽12mm，杆径6mm，双关节，滑板式，弯有齿，指圈式。用于夹持组织、器官、器械等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
127 | 海绵钳 | 把 | 总长360mm，头宽10mm，杆径6mm，双关节，滑板式，弯无齿，指圈式。用于夹持组织、器官、器械等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
128 | 海绵钳 | 把 | 总长360mm，头宽8mm，杆径6mm，双关节，滑板式，弯无齿，指圈式。用于夹持组织、器官、器械等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
129 | 吸引管 | 把 | 总长380mm，弯型，头弯高度35mm，双头可换，头部直径9mm/6mm。用于手术时吸引血液、体液等；与患者接触部分的金属材料采用12Cr18Ni9医用不锈钢。
130 | 精细剪 | 把 | 总长320mm，弯，窄头，头宽2mm，杆径6mm，滑板式，双关节，指圈式。用于剪切组织、纱布、缝合线等；与患者接触部分的金属材料采用30Cr13医用不锈钢，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
131 | 小切口持针钳 | 把 | 总长340mm，直，镶片TC，齿距0.3，杆径6mm，滑板式，双关节，带锁扣，指圈式。用于夹持缝合针、金属夹等器械；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
132 | 血管钳 | 把 | 总长360mm，直角90°，高25mm，杆径6mm，滑板式，双关节，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。用于夹持组织、血管、器官等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
133 | 血管钳 | 把 | 总长360mm，弧高25mm，杆径6mm，滑板式，双关节，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。用于夹持组织、血管、器官等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
134 | 血管钳 | 把 | 总长360mm，弧高15mm，杆径6mm，滑板式，双关节，DeBakey齿，带锁扣，指圈式。用于夹持组织、血管、器官等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
135 | 海绵钳 | 把 | 总长340mm，头宽8mm，杆径6mm，蛇头形，双关节，滑板式，弯有齿，指圈式。用于夹持组织、血管、器官等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
136 | 小切口手术缝合线拉钩 | 把 | 总长380mm，U形，直径Φ5，铝合金手柄。用于牵拉组织，开阔视野等；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
137 | 气腹针 | 把 | 长度150mm,外管外径2.5mm；用于建立气腹；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
138 | 开睑器 | 把 | 总长50mm，槽宽15mm，开口20mm，钢丝式。用于扩张和支撑眼组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
139 | 异物喉钳 | 把 | 总长220mm，盖板式，侧弯，右开口，取鱼骨用。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
140 | 异物喉钳 | 把 | 总长220mm，盖板式，侧弯，左开口，取鱼骨用。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
141 | 异物喉钳 | 把 | 总长220mm，盖板式，侧弯，下开口，取鱼骨用。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
142 | 异物喉钳 | 把 | 总长220mm，侧弯，盖板式，头宽3mm，上开口。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
143 | 异物喉钳 | 把 | 总长280mm，盖板式，直齿，直型，下开口。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
144 | 扁桃体拉钩 | 把 | 总长200mm，单头，二爪，锐头。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
145 | 扁桃体拉钩 | 把 | 总长200mm，单头，二爪，钝头。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
146 | 扁桃体剪 | 把 | 总长180mm，头部微弯。用于剪切组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。
147 | 经皮穿刺针 | 把 | 工作长度95mm，针径0.6mm，角弯10°。用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室）进行穿刺，以采集人体样本、注射药物与气体等或作为其他器械进入体内的通道。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
148 | 扁桃体用钳 | 把 | 总长220mm，直型，头部有多齿。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
149 | 压舌板 | 把 | 总长120mm，直角形。用于检查时压低舌部。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
150 | 鼻咬切钳 | 把 | 长度120mm，宽度2mm，直型，右开口反咬切型。适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC。
151 | 鼻骨膜剥离器 | 把 | 长180mm，头宽5mm，弯，双头，长度公差±5mm；适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
152 | 鼻刮匙 | 把 | 总长190mm，单头，头宽2.5mm，角弯45°，弯高15mm，头厚2.6mm。用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
153 | 鼻粘膜刀 | 把 | 总体长度180mm，双头。用于切割组织或在手术中切割器械。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
154 | 鼻组织钳 | 把 | 长度120mm，盖板式，头部宽度4mm，上翘45°，尖圆头。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
155 | 耳刮匙 | 把 | 总长160mm，双头，椭圆头，微弯，头宽1mm/1.2mm。用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
156 | 耳钳 | 把 | 总体长度80mm，头宽2mm，头部碗型，直头。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
157 | 耳钩 | 把 | 总长160mm，头部1.5mm，直形，头部角弯95°微锐。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
158 | 耳钩 | 把 | 总长160mm，头部1.5mm，直形，头部角弯120°微锐。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
159 | 压舌板 | 把 | 总长160mm，直型。用于检查时压低舌部。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
160 | 耳道皮瓣刀 | 把 | 总体长度160mm，头部宽度1.2mm，直形。用于切割组织或在手术中切割器械。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
161 | 耳用骨凿 | 把 | 总长160mm，头部宽度1.7mm,另一端头部0.85mm，圆刃。用于凿切或修整骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
162 | 耳用槌骨咬骨剪 | 把 | 工作长度80mm，直头。用于剪切组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
163 | 耳道皮瓣刀 | 把 | 总体长度160mm，头宽2.5mm，角弯45°。用于切割组织或在手术中切割器械。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
164 | 镫骨钳 | 把 | 总体长度80mm，直头，安装型。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
165 | 耳钳 | 把 | 总体长度80mm，直头，麦粒形。用于钳夹组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
166 | 耳刮匙 | 把 | 总长160mm，头宽1.5mm，双头。用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
167 | 眼睑拉钩 | 把 | 总长140mm，头部宽度11mm，拉钩厚度1mm，弯曲宽度7.5mm，弯曲高度5mm。手术中用于牵拉眼皮。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
168 | 眼睑拉钩 | 把 | 总长140mm，头部宽度9mm，拉钩厚度1mm，弯曲宽度7.5mm，弯曲高度5mm。手术中用于牵拉眼皮。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
169 | 耳用骨凿 | 把 | 总长160mm，头宽2mm，头厚1mm，直型，圆刃。用于凿切或修整骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为50-58HRC。
170 | 显微耳钩 | 把 | 总长160mm，头宽1mm，头部角弯90°，直型。用于钩拉组织或皮肤。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
171 | 吸引管 | 把 | 总长275mm，管径4mm，弯型，喉用，带可控孔。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
172 | 吸引管 | 把 | 总长275mm，管径3.5mm，弯型，喉用，带可控孔。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
173 | 吸引管 | 把 | 总长275mm，管径2.5mm，弯型，喉用，带可控孔。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
174 | 吸引管 | 把 | 总长250mm，管径4mm，弯型，喉用，可控。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
175 | 显微喉钳 | 把 | 工作长度230mm，头宽2.5mm，连接管式，连接管1管径2mm，头部碗型，头部直型。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。
176 | 医用睫毛镊 | 把 | 总长90mm，头部为圆形头。用于拔除睫毛。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
177 | 鼻腔吸引管 | 把 | 总体长度190mm，管径3.5mm。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
178 | 鼻腔吸引管 | 把 | 总体长度170mm，管径3mm.用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
179 | 鼻窥器 | 把 | 总体长度150mm，头部深度28mm。用于与拉钩配合使用，牵开组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
180 | 眼科镊 | 把 | 总长100mm，直形，有1×2钩。用于眼组织夹持。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
181 | 眼科镊 | 把 | 总长100mm，直形，无钩，有唇头齿。用于眼组织夹持。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
182 | 腹腔吸引管 | 把 | 总长265mm，角弯。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9、06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
183 | 腹腔吸引管 | 把 | 总长200mm，直径Φ10mm，弯有孔。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9、06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
184 | 腹腔吸引管 | 把 | 总长200mm，直径Φ10mm，直有孔。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9、06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
185 | 肠钳 | 把 | 总长250mm，直，斜齿。用于钳夹组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
186 | 肠钳 | 把 | 总长160mm，直，斜齿。用于钳夹组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
187 | 持针钳 | 把 | 总长160mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
188 | 持针钳 | 把 | 总长160mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
189 | 持针钳 | 把 | 总长250mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
190 | 持针钳 | 把 | 总长220mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
191 | 持针钳 | 把 | 总长200mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
192 | 持针钳 | 把 | 总长180mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
193 | 持针钳 | 把 | 总长140mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
194 | 持针钳 | 把 | 总长250mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
195 | 持针钳 | 把 | 总长220mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
196 | 持针钳 | 把 | 总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
197 | 持针钳 | 把 | 总长140mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
198 | 持针钳 | 把 | 总长125mm，头宽2mm，厚1.8mm，工作长度18.8mm，头部为直形。 用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
199 | 持针钳 | 把 | 总长230mm，弯头，粗针，侧弯杆，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.5。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
200 | 持针钳 | 把 | 总长260mm，直窄头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。 用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
201 | 持针钳 | 把 | 总长200mm，直窄头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
202 | 持针钳 | 把 | 总长300mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
203 | 持针钳 | 把 | 总长250mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。 用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
204 | 持针钳 | 把 | 总长220mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
205 | 持针钳 | 把 | 总长220mm，直窄头，无损伤针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.2。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
206 | 持针钳 | 把 | 总长200mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。 用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
207 | 持针钳 | 把 | 总长180mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
208 | 咬骨剪 | 把 | 总长140mm，直头，单关节。用于剪断骨、韧带或组织。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
209 | 骨用牵开器 | 把 | 齿条长260mm，牵开臂长200mm，叶片宽度100mm，深度36mm。用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野。叶片采用7075铝合金材料制成，对病人起到保护作用，与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
210 | 肋骨合拢器 | 把 | 齿条长度170mm，合拢臂长度45mm，合拢后宽度20mm，头部间隙1mm。用于固定骨折的肋骨,使其保持稳定,促进骨折愈合。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
211 | 骨用牵开器 | 把 | 齿条长210mm，牵开臂长145mm，叶片宽度40mm，深度35mm。用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野。叶片采用7075铝合金材料制成，对病人起到保护作用，与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
212 | 骨用牵开器 | 把 | 齿条长度240mm，牵开臂长度170mm，叶片长度60mm，深度52mm。用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野。叶片采用7075铝合金材料制成，对病人起到保护作用，与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
213 | 骨用牵开器 | 把 | 齿条长度200mm，牵开臂长度140mm，叶片长度40mm，深度34mm。用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野。叶片采用7075铝合金材料制成，对病人起到保护作用，与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
214 | 骨用牵开器 | 把 | 齿条长度260mm，牵开臂长度200mm，叶片宽度65mm，深度50mm。用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野。叶片采用7075铝合金材料制成，对病人起到保护作用，与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
215 | 骨用牵开器 | 把 | 齿条长160mm，牵开臂长130mm，叶片宽度30mm，深度45mm。用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野。叶片采用7075铝合金材料制成，对病人起到保护作用，与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
216 | 止血钳 | 把 | 总长220mm，头部角弯30°，弯高30mm，头部单齿。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
217 | 皮管钳 | 把 | 总长200mm。用于夹持和控制血管。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
218 | 皮管钳 | 把 | 总长160mm。用于夹持和控制血管。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
219 | 止血钳 | 把 | 总长200mm，直头，头部单齿。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
220 | 显微止血夹 | 把 | 总长70mm，弯头，头部横齿，反力式结构。用于手术过程中夹住或压迫出血点,以实现止血。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
221 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 总长75mm，弯头，头部1×2凹凸齿，可调式结构。用于夹持血管，止血作用。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
222 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 总长75mm，直头，可调式。用于夹持血管，止血作用。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
223 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 总长65mm，弯头，头部1×2凹凸齿，可调式结构。用于夹持血管，止血作用。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
224 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 总长65mm，直头，头部1×2凹凸齿，可调式结构。用于夹持血管，止血作用。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
225 | 胸腔镊 | 把 | 长度200mm，直头，头宽2mm，1×2 DeBakey齿。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用钛合金材料。
226 | 胸腔镊 | 把 | 长200mm，头宽2.8mm，头厚1.5mm，直，Debakey齿。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用钛合金材料。
227 | 胸腔镊 | 把 | 总长200mm，头宽2mm，直，无损伤。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
228 | 胸腔镊 | 把 | 总长220mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
229 | 胸腔镊 | 把 | 总长220mm，头宽3mm，直头，1×2凹凸齿。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
230 | 胸腔镊 | 把 | 总长200mm，头宽3mm，直，无损伤。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
231 | 胸腔镊 | 把 | 总长180mm，头宽2mm，1×2无损伤齿。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
232 | 胸腔镊 | 把 | 总长240mm，直头，头宽2mm，无损伤齿，头部镶硬质合金片。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用钛合金材料。
233 | 主动脉阻断钳 | 把 | 长度150mm，头宽3mm，头厚2mm，头弯角度60°，头弯高度28mm。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
234 | 主动脉侧壁钳 | 把 | 总长250mm，双角弯，1×2凹凸齿。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
235 | 主动脉侧壁钳 | 把 | 总长240mm，头宽4.8mm，双角弯，弯高48mm，1×2凹凸齿。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
236 | 主动脉侧壁钳 | 把 | 总长205mm，头宽4.8mm，双角弯，弯高38mm，1×2凹凸齿。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
237 | 主动脉侧壁钳 | 把 | 总长180mm，双角弯，弯高30mm，头宽4mm，1×2凹凸齿。用于夹持血管，组织等。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
238 | 凹凸齿止血夹 | 把 | 总长70mm，头宽3mm，弯高12mm，圆弯，1×2凹凸齿，反力式。用于夹持血管，止血作用。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
239 | 探针 | 把 | 总长190mm，直径1.5mm，血管。用于手术中探查，引流。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
240 | 咬骨钳 | 把 | 总长240mm，刃宽5mm，深弯头38°，大开档，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
241 | 咬骨钳 | 把 | 总长240mm，刃宽3mm，微弯头20°，大开档，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
242 | 咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽3mm，弯头20°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
243 | 咬骨剪 | 把 | 总长270mm，直头，双关节。用于剪断骨、韧带或组织。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
244 | 咬骨钳 | 把 | 总长180mm，头宽3mm，头部弯20°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
245 | 咬骨剪 | 把 | 总长240mm，直头，双关节。用于剪断骨、韧带或组织。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
246 | 咬骨剪 | 把 | 总长220mm，直头，双关节，用于剪断骨、韧带或组织。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
247 | 咬骨钳 | 把 | 总长220mm，头宽4mm，钳头弯20°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
248 | 咬骨钳 | 把 | 总长220mm，头宽3mm，钳头弯20°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
249 | 咬骨钳 | 把 | 总长240mm，头宽3mm，弯头20°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
250 | 咬骨钳 | 把 | 总长180mm，头宽2mm，弯头20°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
251 | 棘突咬骨钳 | 把 | 长260mm，开口16mm，咬切棘突，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
252 | 咬骨钳 | 把 | 总长220mm，头宽6mm，直头，左侧角40°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
253 | 咬骨钳 | 把 | 总长220mm，头宽4mm，直头，左侧角40°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
254 | 咬骨钳 | 把 | 总长220mm，头宽3mm，直头，左侧角40°，双关节。用于咬取死骨或修整骨残端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
255 | 骨锉 | 把 | 总长250mm，半圆头，单头。用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
256 | 钢丝结扎钳 | 把 | 总长150mm，镶片，头宽5.5mm，头厚4mm。用于夹持血管结扎。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
257 | 钢丝结扎钳 | 把 | 长度190mm，直头，镶嵌TC钨钢硬质合金，金指圈。用于夹持血管结扎。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
258 | 钢丝剪 | 把 | 长140mm，指圈式。用于剪断植入物或石膏。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
259 | 骨膜剥离器 | 把 | 整体长度250mm，双头，一头圆头，另一头方头，头宽均为12mm。用于剥离骨膜上组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
260 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长190mm，双头，头宽4.5mm，4.5mm，头部微弯，滚花柄。用于剥离骨膜上组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
261 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长200mm，1#，弯/弯，双头。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
262 | 骨膜剥离器 | 把 | 总长190mm，2#，90°/弯，双头。用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
263 | 颅骨骨撬 | 把 | 长度190mm，铝柄。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
264 | 钢针剪 | 把 | 总长350mm，剪切直径1-4mm钢丝。用于剪断植入物或石膏。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
265 | 骨克丝钳 | 把 | 总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头。用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
266 | 骨克丝钳 | 把 | 总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，尖头，厚腮。用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
267 | 骨克丝钳 | 把 | 总长180mm，尖嘴，薄腮。用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
268 | 骨克丝钳 | 把 | 总长180mm，偏口。用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
269 | 钢丝钳 | 把 | 总长180mm，斜口，单关节。用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
270 | 骨科复位钳 | 把 | 总长440mm，闭合后头部宽度200mm，头部带尖，带自锁。用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
271 | 持骨钳 | 把 | 总长270mm，中心化。用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
272 | 持骨钳 | 把 | 总长190mm，中心化。用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
273 | 持骨钳 | 把 | 总长260mm，两齿。用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
274 | 平骨凿 | 把 | 长150mm，刃宽8mm，直平刃，长度公差±5mm；用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为50HRC-58HRC。
275 | 平骨凿 | 把 | 长150mm，刃宽6mm，直平刃，长度公差±5mm；用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为50HRC-58HRC。
276 | 平骨凿 | 把 | 长150mm，刃宽4mm，直平刃，长度公差±5mm；用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为50HRC-58HRC。
277 | 骨锤 | 把 | 总长180mm，锤头重量50g，金属手柄。用于骨科手术时作敲击、撬拨。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
278 | 持针钳 | 把 | 总长180mm，直头，细针，小血管。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
279 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ7.5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
280 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ7mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
281 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ6.5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
282 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ8.5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
283 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ8mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
284 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ6mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
285 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ5.5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
286 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
287 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ4.5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
288 | 尿道扩张器 | 把 | 长度260mm，直径Φ3.5mm，男性用。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
289 | 可重复使用导尿管 | 把 | 长度160mm，直径Φ5mm，女用，双圈。用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
290 | 可重复使用导尿管 | 把 | 总长280mm，直径5mm，管接头Φ7mm。用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
291 | 取石钳 | 把 | 总长210mm,弯曲高度23mm，头宽5mm，弯，穿鳃式。用于钳取异物。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC
292 | 取石钳 | 把 | 总长210mm,弯曲高度35mm，头宽5mm，弯，穿鳃式。用于钳取异物。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC
293 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽8mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
294 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽7mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
295 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽6mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
296 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽5mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
297 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽4mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
298 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽3mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
299 | 胆道探条 | 把 | 长度300mm，头宽2mm，杆部柔性。用于扩张组织。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
300 | 止血钳 | 把 | 总体长度240mm，头部圆弯，弯径50mm，弯高15mm，头宽2.5mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
301 | 止血钳 | 把 | 总体长度220mm，头部圆弯，弯径50mm，弯高15mm，头宽2.5mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
302 | 止血钳 | 把 | 总体长度200mm，头部圆弯，弯径12mm，弯高15mm，头宽2.5mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
303 | 止血钳 | 把 | 总体长度240mm，头宽2.5mm，头部圆弯50°，弯高9mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
304 | 止血钳 | 把 | 总体长度220mm，头宽2.5mm，头部圆弯50°，弯高9mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
305 | 止血钳 | 把 | 总体长度200mm，头宽2.5mm，头部圆弯，弯高9mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
306 | 止血钳 | 把 | 总体长度180mm，头宽2.5mm，头部圆弯，弯高9mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
307 | 止血钳 | 把 | 总长240mm，直型，全齿，有钩，头宽4.2mm，头厚3.4mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
308 | 止血钳 | 把 | 总长220mm，直型，全齿，有钩，头宽4mm，头厚3.4mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
309 | 止血钳 | 把 | 总长200mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
310 | 止血钳 | 把 | 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
311 | 止血钳 | 把 | 总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
312 | 分离结扎钳 | 把 | 总长260mm，鳃轴到钳头的长度51mm，钳头弯曲的高度17mm，弯型，全齿，头宽2.6mm，头厚2mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
313 | 分离结扎钳 | 把 | 总长240mm，鳃轴到钳头的长度68mm，钳头弯曲的高度17mm，弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
314 | 分离结扎钳 | 把 | 总长240mm，鳃轴到钳头的长度65mm，钳头弯曲的高度19mm，弯型，半齿，头宽2.4mm，头厚2.2mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
315 | 分离结扎钳 | 把 | 总长220mm，钳头的弯曲高度14mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
316 | 分离结扎钳 | 把 | 总长220mm，钳头的弯曲高度16mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.8mm，头厚2.5mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
317 | 分离结扎钳 | 把 | 总长200mm，钳头的弯曲高度18mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽2.2mm，头厚1.8mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
318 | 分离结扎钳 | 把 | 总长200mm，钳头的弯曲高度14mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽2mm，头厚1.8mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
319 | 分离结扎钳 | 把 | 总长200mm，鳃轴到钳头的长度50mm，钳头弯曲的高度14mm，弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚1.8mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
320 | 分离结扎钳 | 把 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
321 | 分离结扎钳 | 把 | 总长180mm，钳头的弯曲高度20mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽2.5mm，头厚2.2mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
322 | 分离结扎钳 | 把 | 总长180mm，钳头的弯曲高度10mm，钳头与钳身夹角110°，角弯型，全齿，头宽1.8mm，头厚1.3mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
323 | 分离结扎钳 | 把 | 总长180mm，钳头的弯曲高度15mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，半齿，头宽1.7mm，头厚1.4mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
324 | 分离结扎钳 | 把 | 总长160mm，钳头的弯曲高度17mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽1.6mm，头厚1.3mm。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
325 | 止血钳 | 把 | 总长260mm，弯型，全齿。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
326 | 止血钳 | 把 | 总长240mm，弯型，全齿。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
327 | 止血钳 | 把 | 总长220mm，弯型，全齿。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
328 | 止血钳 | 把 | 总长200mm，弯型，全齿。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
329 | 止血钳 | 把 | 总长260mm，弯型，全齿。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
330 | 止血钳 | 把 | 总长160mm，弯型，全齿。用于钳夹血管、分离组织以止血。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
331 | 分离结扎钳 | 把 | 总长220mm，钳头的弯曲高度18mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿。组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
332 | 止血钳 | 把 | 总长200mm，弯型，头宽2.5mm，头厚1.8mm，弯高14mm，横齿。用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
333 | 止血钳 | 把 | 总长180mm，弯高15mm；头宽2.8mm，直角弯，横齿。用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
334 | 止血钳 | 把 | 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
335 | 止血钳 | 把 | 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
336 | 止血钳 | 把 | 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm。用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
337 | 止血钳 | 把 | 产品总长125mm，头部宽度0.8mm，头部厚度0.6mm，弯形，弯高5mm，头部内侧有齿，精细形。 用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
338 | 止血钳 | 把 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，精细。用于夹持血管，组织等。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
339 | 流产吸引头 | 把 | 长度240mm，7#。用于对早期妊娠的孕妇施行人工流产手术。也可用于其他宫腔手术。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
340 | 阴道拉钩 | 把 | 总长160mm，宽36mm，深115mm，凹型，板式。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
341 | 阴道拉钩 | 把 | 总长160mm，宽36mm，深90mm，凹型，板式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
342 | 阴道拉钩 | 把 | 总长180mm，宽36mm，深126mm，平型，板式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
343 | 阴道拉钩 | 把 | 总长180mm，宽32mm，深115mm，平型，板式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
344 | 阴道拉钩 | 把 | 总长320mm，宽40mm，深100mm，凹型，柄式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
345 | 阴道拉钩 | 把 | 总长350mm，宽35mm，深100mm，凹型，柄式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
346 | 阴道拉钩 | 把 | 总长180mm，宽23mm，深75mm，平型，板式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
347 | 阴道拉钩 | 把 | 总长220mm，宽36mm，深110mm，凹型，板式，单头。用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
348 | 子宫刮匙 | 把 | 长度280mm，头宽10mm，钝，环形，简易柄，杆部柔性。用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
349 | 子宫刮匙 | 把 | 长度280mm，头宽8mm，锐，环形，简易柄，杆部柔性。用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
350 | 子宫刮匙 | 把 | 长度280mm，头宽6mm，锐，环形，简易柄，杆部柔性。用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
351 | 子宫夹持钳 | 把 | 总长200mm，直，双爪。用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
352 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ10mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
353 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ9.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
354 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ9mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
355 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ8.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
356 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ8mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
357 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ7.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
358 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ7mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
359 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ6.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
360 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ6mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
361 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ5.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
362 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
363 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ4.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
364 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ4mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
365 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ3.5mm，圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
366 | 子宫夹持钳 | 把 | 总长260mm，直，双爪。用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
367 | 子宫颈钳 | 把 | 总长250mm，直，3×4齿。用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
368 | 子宫颈钳 | 把 | 总长250mm，侧弯，2×3齿。用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
369 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ9.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
370 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ10mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
371 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ9mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
372 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ8.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
373 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ8mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
374 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ7.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
375 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ7mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
376 | 子宫颈扩张器 | 把 | 1.总长180mm，直径Φ6.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
377 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ6mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
378 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ5.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
379 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
380 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ4mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
381 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ4.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
382 | 子宫颈扩张器 | 把 | 总长180mm，直径Φ3.5mm，尖圆头。用于扩张子宫颈。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
383 | 子宫敷料钳 | 把 | 总长250mm，有齿，双弯。用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
384 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 总长180mm，盖板式，圆头。供夹取子宫活体组织用。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
385 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 总长180mm，盖板式，长圆形。供夹取子宫活体组织用。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
386 | 双翼阴道检查扩张器 | 把 | 长度100mm，头宽32mm，可调式。用于露出阴道内部供检查或手术。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
387 | 双翼阴道手术扩张器 | 把 | 长度92mm，头宽34mm，可调式。用于露出阴道内部供检查或手术。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
388 | 子宫探针 | 把 | 长280mm，直型，带刻度，柔性。用于插入子宫腔内测量子宫的深度。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
389 | 宫内节育器取出钩 | 把 | 长280mm，直型。用于宫内节育器/阴道夹持、取出。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
390 | 宫内节育器放置叉 | 把 | 长280mm，直型。用于宫内节育器/阴道夹持、放置。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
391 | 脑吸引管 | 把 | 长度200mm，管体直径φ4mm，直型，有控制片，圆形控制孔；用于颅脑神经外科手术用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
392 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ5mm，弯型，有控制片，圆形控制孔；用于颅脑神经外科手术用。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
393 | 吸引管 | 把 | 长度90mm，管体直径φ2.4mm。用于手术中冲洗组织或吸液。与人体接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
394 | 吸引管 | 把 | 长度90mm，管体直径φ1.8mm。用于手术中冲洗组织或吸液。与人体接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
395 | 线锯导引器 | 把 | 长度340mm。用于手术中导引器械进入。采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
396 | 线锯 | 把 | 长度500mm。安装在锯架上，用于锯骨。材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
397 | 髓核钳 | 把 | 总长度160mm，头部宽度5mm，刃口长度尺寸10mm，指圈式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
398 | 显微镊 | 把 | 长度240mm，头宽0.9mm，头部无齿，枪状，工作长度115mm，扁柄带孔。用于夹持组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
399 | 显微镊 | 把 | 长度240mm，头宽0.6mm，头部无齿，枪状，工作长度115mm，扁柄带孔。用于夹持组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
400 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽3mm，开口10，刃口角度90°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
401 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽3mm，开口10，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
402 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽4mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
403 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
404 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为普通型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
405 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽1mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
406 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长180mm，头宽1mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
407 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，头部角度150°，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
408 | 髓核钳 | 把 | 总长度200mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，头部角度150°，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
409 | 髓核钳 | 把 | 总长度180mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，头部角度150°，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
410 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度4mm，刃口长度尺寸10mm，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
411 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
412 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
413 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
414 | 髓核钳 | 把 | 总长度160mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
415 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽4mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
416 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
417 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
418 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽3mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
419 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽2mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
420 | 脑压板 | 把 | 长度200mm，两头带凹，一头宽20mm，另一头宽22mm，柔性可塑；用于牵压或保护脑膜。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
421 | 脑压板 | 把 | 长度200mm，两头带凹，一头宽15mm，另一头宽18mm，柔性可塑；用于牵压或保护脑膜。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
422 | 脑压板 | 把 | 长度200mm，两头带凹，一头宽11mm，另一头宽13mm，柔性可塑；用于牵压或保护脑膜。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
423 | 脑压板 | 把 | 长度200mm，两头带凹，一头宽7mm，另一头宽9mm，柔性可塑；用于牵压或保护脑膜。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
424 | 脑压板 | 把 | 长度200mm，一头宽5mm，一头宽3mm，柔性可塑；用于牵压或保护脑膜。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
425 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长230mm，头宽5mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
426 | 脑压板 | 把 | 长度200mm，一头宽7mm，一头宽9mm，平板型，柔性可塑；用于牵压或保护脑膜。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
427 | 显微持针钳 | 把 | 总长210mm，完全闭合头部宽度为1mm，直形。手柄内侧有自锁装置，簧片镶金刚砂处理。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
428 | 显微持针钳 | 把 | 总长210mm，完全闭合头部宽度为1mm，直形。手柄内侧有自锁装置，簧片镶金刚砂处理。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
429 | 显微持针钳 | 把 | 总长185mm，完全闭合头部宽度为1.4mm，直形。手柄内侧有自锁装置，簧片镶金刚砂处理。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
430 | 显微持针钳 | 把 | 总长185mm，完全闭合头部宽度为1mm，直形。手柄内侧有自锁装置，簧片镶金刚砂处理。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
431 | 显微持针钳 | 把 | 总长185mm，完全闭合头部宽度为0.8mm，直形。手柄内侧有自锁装置，簧片镶金刚砂处理。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
432 | 显微组织剪 | 把 | 总长140mm，弯头，刃长11mm，刃部带齿。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
433 | 显微组织剪 | 把 | 总长200mm，弯头mm，带齿，簧式，圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
434 | 显微组织剪 | 把 | 总长200mm，弯头mm，带齿，簧式，圆柄。用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
435 | 显微组织剪 | 把 | 总长200mm，直型，带齿，簧式圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
436 | 显微组织剪 | 把 | 总长180mm，弯型，带齿，簧式圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
437 | 显微组织剪 | 把 | 总长180mm，直型，带齿，簧式圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
438 | 显微组织剪 | 把 | 总长160mm，弯型，刃长11mm，头尖宽度0.2mm，带齿，簧式圆柄。用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
439 | 显微组织剪 | 把 | 总长160mm，弯型，刃长11mm，头尖宽度0.2mm，带齿，簧式圆柄。用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
440 | 显微组织剪 | 把 | 总长140mm，直头，带齿，簧式，圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
441 | 显微组织剪 | 把 | 总长125mm，弯头，带齿，簧式，圆柄。用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
442 | 显微组织剪 | 把 | 总长125mm，直头，带齿，簧式，圆柄。用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
443 | 显微持针钳 | 把 | 总长200mm，直头，头宽1.2mm，头部镶合金片，带自锁。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
444 | 显微持针钳 | 把 | 总长160mm，直头，头宽0.8mm，头部镶合金片。 用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
445 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度2.5mm，刃口长度尺寸8mm，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
446 | 显微持针钳 | 把 | 总长160mm，弯头，头宽0.8mm，簧式圆柄。用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
447 | 显微持针钳 | 把 | 总长140mm，弯头，头宽0.4mm，簧式圆柄。 用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
448 | 显微持针钳 | 把 | 总长140mm，直头，头宽0.4mm，簧式圆柄。 用于钳夹器械。与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
449 | 显微止血夹 | 把 | 总长57mm，弯头，头宽1.5mm，横齿。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
450 | 显微止血夹 | 把 | 总长65mm，直头，头宽2mm，横齿。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
451 | 显微止血夹 | 把 | 总长57mm，直头，头宽1.5mm，厚度1.8mm，横齿。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
452 | 显微止血夹 | 把 | 总长70mm，弯头，头宽1.2mm。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
453 | 显微止血夹 | 把 | 总长37mm，直头，头宽1mm，厚度1.6mm，夹持部分长16mm，横齿。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
454 | 显微止血夹 | 把 | 总长30mm，直头，头宽1mm，厚度1.6mm，夹持部分长12mm，斜齿。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
455 | 显微止血夹 | 把 | 总长37mm，弯头，头宽1mm。 用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
456 | 肿瘤摘除镊 | 把 | 总长240mm，头宽3mm，工作杆枪状，垂体瘤。用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
457 | 显微止血夹 | 把 | 总长35mm，小弯，斜齿，动脉，弹簧式。 用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
458 | 显微止血夹 | 把 | 总长35mm，直，斜齿，动脉，弹簧式。 用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
459 | 显微止血夹 | 把 | 总长35mm，小弯，斜齿，静脉，弹簧式。用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
460 | 显微止血夹 | 把 | 总长35mm，直，斜齿，静脉，弹簧式。 用于术中临时夹闭血管、组织止血。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
461 | 椎板咬骨钳 | 把 | 总长200mm，头宽1.5mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。用于咬取死骨或修整骨残端。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
462 | 显微镊 | 把 | 总长180mm，直型，环形，圆柄。用于血管、神经等微小结构进行夹取、解剖和缝合.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
463 | 髓核钳 | 把 | 总长度220mm，头部宽度3mm，刃口长度尺寸8mm，有齿，握柄式。用于骨科手术中咬除组织或息肉。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。
464 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ2.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
465 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ2mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
466 | 脑吸引管 | 把 | 长度240mm，管体直径φ2mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
467 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
468 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ4mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
469 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
470 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ4.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
471 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ4mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
472 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ3.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
473 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ3mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
474 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ2.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度150mm；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
475 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ2mm，直；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
476 | 脑吸引管 | 把 | 长度220mm，管体直径φ1.5mm，直；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
477 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ4.5mm，弯；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
478 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ3.5mm，弯；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
479 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ2mm，弯；用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
480 | 显微钩 | 把 | 长度180mm，头端直径φ0.6mm，头部90°弯曲，弯曲后高度4mm。用于钩拉组织或皮肤。双螺旋线花纹手柄，手柄带有触摸方向性设计。与人体接触部位采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
481 | 显微剪 | 把 | 长度240mm，弯头，精细型，工作杆枪状，工作长度115mm。手柄扁柄带孔。用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
482 | 颅骨牵引器 | 把 | Ⅲ型，大号，最大开口160mm。通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
483 | 显微镊 | 把 | 长度240mm，头部直型、匙形，头宽5mm，枪状，工作长度115mm，扁柄带孔。用于夹持组织.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
484 | 显微剪 | 把 | 长度240mm，尖弯头，工作杆枪状，工作长度115mm。手柄扁柄带孔。用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
485 | 显微组织剪 | 把 | 总长140mm，弯头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
486 | 显微剪 | 把 | 总长140mm，直头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。用于显微手术时精细修剪组织。 与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
487 | 显微组织剪 | 把 | 总长140mm，直头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。 用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
488 | 显微组织剪 | 把 | 总长140mm，直头，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。用于剪切组织。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
489 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ4mm，弯形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度190mm；适用于颅脑神经外科手术用.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
490 | 脑吸引管 | 把 | 长度260mm，管体直径φ3mm，弯形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度190mm；适用于颅脑神经外科手术用.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
491 | 脑吸引管 | 把 | 长度200mm，管体直径φ5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑，工作长度130mm；适用于颅脑神经外科手术用.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
492 | 显微持针钳 | 把 | 总长200mm，直头，自锁。用于显微手术时夹持缝合针、缝合、打结用.与人体接触部位材料采用医用不锈钢32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度48-53HRC。
493 | 显微剪 | 把 | 总长140mm，弯型，精细型,刃长14mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
494 | 显微剪 | 把 | 总长160mm，弯型，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
495 | 显微剪 | 把 | 总长160mm，直型，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。 用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
496 | 显微剪 | 把 | 总长160mm，直型，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
497 | 显微剪 | 把 | 总长125mm，直型，窄头，刃长9mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄。用于显微手术时精细修剪组织。与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。
498 | 帕巾钳 | 把 | 总长130mm，平头。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
499 | 帕巾钳 | 把 | 总长100mm，平头。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
500 | 帕巾钳 | 把 | 总长160mm，尖头。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
501 | 帕巾钳 | 把 | 总长140mm，尖头。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
502 | 帕巾钳 | 把 | 总长110mm，尖头。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
503 | 海绵钳 | 把 | 总长250mm，弯形，有齿，头宽10mm。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
504 | 海绵钳 | 把 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽10mm。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
505 | 海绵钳 | 把 | 总长250mm，直形，无齿，头宽10mm。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
506 | 海绵钳 | 把 | 总长250mm，弯形，无齿，头宽12mm。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
507 | 海绵钳 | 把 | 总长250mm，直形，有齿，头宽10mm。用于钳夹器械。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
508 | 胸腔组织钳 | 把 | 总长200mm，直头，头宽4.5mm，精细型。用于钳夹组织。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
509 | 组织钳 | 把 | 总长200mm，直型。用于钳夹组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
510 | 组织钳 | 把 | 总长180mm，直型。用于钳夹组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
511 | 组织钳 | 把 | 总长160mm，直型。用于钳夹组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
512 | 组织钳 | 把 | 总长140mm，直型。用于钳夹组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
513 | 显微镊 | 把 | 长度200mm，头宽0.2mm，头部无齿，精细型，枪形，工作长度90mm。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
514 | 脑部解剖镊 | 把 | 长度200mm，头宽1mm，头部有齿，枪型，工作长度90mm。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
515 | 组织镊 | 把 | 总体长度160mm，枪状，横齿。用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。
516 | 胸腔镊 | 把 | 总长250mm，头宽2.5mm，直，无损伤。用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材质。
517 | 胸腔镊 | 把 | 总长250mm，头宽1.5mm，直，无损伤。用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用钛合金材质。
518 | 显微镊 | 把 | 总长230mm，直头，头部直径1mm环形，镶金钢砂，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
519 | 显微镊 | 把 | 总长210mm，直头，头宽0.4mm，头部平台，镶金钢砂，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
520 | 显微镊 | 把 | 总长210mm，直头，头部直径1mm环形，镶金钢砂，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
521 | 显微镊 | 把 | 总长185mm，直头，头宽0.4mm，头部平台，镶金钢砂，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
522 | 显微镊 | 把 | 总长185mm，直头，头部直径2mm环形，镶金钢砂，圆柄。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
523 | 显微镊 | 把 | 总长185mm，直头，头部直径1mm环形，镶金钢砂，圆柄。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
524 | 显微镊 | 把 | 总长150mm，直头，头部平台，镶金钢砂，圆柄,头宽0.4mm。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
525 | 显微镊 | 把 | 总长200mm，直头，头部环形，直径1mm。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
526 | 显微镊 | 把 | 总长200mm，直头，头部环形，直径1mm。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
527 | 显微镊 | 把 | 总长180mm，直头，头部环形，直径1mm。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
528 | 显微镊 | 把 | 总长160mm，直头，头部环形，直径1mm。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
529 | 显微镊 | 把 | 总长140mm，直头，头部环形，直径1mm。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
530 | 脑膜镊 | 把 | 长度200mm，头部1×2钩，柄部有大柄花。用于颅脑神经外科手术。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
531 | 整形镊 | 把 | 长150mm，头宽0.6mm，直，有钩，长度公差±5mm；用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
532 | 整形镊 | 把 | 长150mm，头宽1mm，直，有钩，长度公差±5mm；用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
533 | 整形镊 | 把 | 总长140mm，直型，镊子头部内侧有钩子，头部宽度1mm。 用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
534 | 组织镊 | 把 | 长250mm，1*2钩，直。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
535 | 组织镊 | 把 | 长200mm，1*2钩，直。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
536 | 组织镊 | 把 | 长160mm，1*2钩，直。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
537 | 组织镊 | 把 | 长140mm，1*2钩，直。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
538 | 组织镊 | 把 | 长125mm，1*2钩，直。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
539 | 胸腔镊 | 把 | 总长200mm，头宽1.6mm，直头，头部带有1×2钩。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
540 | 显微镊 | 把 | 总长160mm，直头，头宽0.3mm。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
541 | 显微镊 | 把 | 总长160mm，直头，头宽0.15mm。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
542 | 显微镊 | 把 | 总长125mm，直头，头宽0.1mm，圆柄。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
543 | 显微镊 | 把 | 总长160mm，直头，头宽0.3mm，圆柄。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
544 | 显微镊 | 把 | 总长110mm，头宽0.6mm，带唇头齿，扁柄。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
545 | 整形镊 | 把 | 总长140mm，直头，头宽0.8mm，头部有唇头齿。用于夹持组织。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
546 | 微血管扩张镊 | 把 | 总长100mm，30°斜头，头宽0.5mm，厚度0.4mm，扁柄。 用于血管吻合手术中对四肢微血管进行扩张。与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
547 | 显微镊 | 把 | 总长160mm，直头，头宽0.8mm，圆柄。 用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
548 | 显微镊 | 把 | 总长160mm，直头，头宽0.4mm，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
549 | 显微镊 | 把 | 总长180mm，直型，环形，头宽2mm，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
550 | 显微镊 | 把 | 总长140mm，直型，环形，头宽1mm，圆柄。用于夹持组织。与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
551 | 胸腔镊 | 把 | 总长200mm，直无钩。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
552 | 胸腔镊 | 把 | 总长200mm，头宽1mm，直头，头部有齿。用于在胸腔内进行组织捕获、剪切、取样或移除的器械,常用于胸腔手术和胸腔镜手术中。与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
553 | 脑部解剖镊 | 把 | 长度200mm，头部有齿，带定位。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
554 | 组织镊 | 把 | 总长160mm，3×4钩。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
555 | 医用镊 | 把 | 总长220mm，直型，横齿。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
556 | 医用镊 | 把 | 总长250mm，直型，横齿。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
557 | 医用镊 | 把 | 总长200mm，直型，横齿。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
558 | 医用镊 | 把 | 总长140mm，直型，横齿。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
559 | 医用镊 | 把 | 总长125mm，直型，横齿。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
560 | 医用镊 | 把 | 总长160mm，直型，横齿，精细头。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
561 | 医用镊 | 把 | 总长140mm，直型，横齿，精细头。用于夹持组织。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
562 | 眼用剪 | 把 | 总长90mm，弯型。用于剪切眼组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
563 | 组织剪 | 把 | 总长200mm，弯型，镶片，综合。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
564 | 组织剪 | 把 | 总长250mm，弯型，综合。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
565 | 组织剪 | 把 | 总长220mm，弯型，综合。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
566 | 组织剪 | 把 | 总长200mm，弯型，综合。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
567 | 组织剪 | 把 | 总长180mm，弯型，综合。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
568 | 组织剪 | 把 | 总长160mm，弯型，综合。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
569 | 精细剪 | 把 | 长度250mm，弯型，精细头。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
570 | 精细剪 | 把 | 长度200mm，头宽3.5mm，弯型，宽头。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
571 | 精细剪 | 把 | 长度180mm，头宽3mm，弯型，宽头。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
572 | 组织剪 | 把 | 长度250mm，弯型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
573 | 组织剪 | 把 | 长度220mm，弯型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
574 | 组织剪 | 把 | 长度180mm，弯型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
575 | 组织剪 | 把 | 长度160mm，弯型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
576 | 组织剪 | 把 | 长度140mm，弯型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
577 | 组织剪 | 把 | 长度250mm，直型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
578 | 组织剪 | 把 | 长度220mm，直型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
579 | 组织剪 | 把 | 长度180mm，直型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
580 | 组织剪 | 把 | 长度160mm，直型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
581 | 组织剪 | 把 | 长度140mm，直型。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢CGP336制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
582 | 精细剪 | 把 | 长度250mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，镀金圈。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
583 | 精细剪 | 把 | 长度220mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
584 | 精细剪 | 把 | 长度200mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿。镀金圈。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
585 | 精细剪 | 把 | 长度200mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿，超硬膜。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
586 | 精细剪 | 把 | 长度200mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
587 | 精细剪 | 把 | 长度180mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
588 | 精细剪 | 把 | 长度180mm，头宽1.5mm，直型，窄头，带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
589 | 手术剪 | 把 | 长度160mm，弯圆。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
590 | 手术剪 | 把 | 长度125mm，直尖。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
591 | 手术剪 | 把 | 长度180mm，直圆。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
592 | 手术剪 | 把 | 长度160mm，直圆。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
593 | 手术剪 | 把 | 长度140mm，直圆，特快型，刃口带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
594 | 组织剪 | 把 | 长度140mm，弯型，综合型，特快型，刃口带齿。用于剪切组织。2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亮光，指圈镀黑，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。
595 | 组织剪 | 把 | 长度180mm，弯型，扁平型，综合型，特快型，刃口带齿。 用于剪切组织。2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亮光，指圈镀黑，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。
596 | 精细手术剪 | 把 | 长100mm，头宽0.6mm，头厚1mm，头弯高度6.5mm，弯尖，小血管，特快型，刃口带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
597 | 精细手术剪 | 把 | 长100mm，头宽0.6mm，头厚1mm，直尖，小血管，特快型，刃口带齿。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
598 | 眼用剪 | 把 | 总长100mm，弯尖。用于眼组织剪切；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料采用30Cr13材料制成，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，产品应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2
599 | 眼用剪 | 把 | 总长100mm，直尖。用于眼组织剪切；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料采用30Cr13材料制成，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，产品应经热处理，硬度为478HV0.2-620HV0.2
600 | 精细手术剪 | 把 | 长125mm，头宽1mm，头厚1mm，头弯高度8mm，弯圆，小血管。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
601 | 精细手术剪 | 把 | 长125mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，头弯高度8mm，弯尖，小血管。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
602 | 精细手术剪 | 把 | 长125mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，直尖，小血管。用于剪切组织。与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。
603 | 手术刀柄 | 把 | 1、总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片。用于连接器械（刀片）；2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。
604 | 手术刀柄 | 把 | 1、总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片。用于连接器械（刀片）；2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。
605 | 手术刀柄 | 把 | 1、总长125mm，3#，带刻度标， 可安装9-17#手术刀片。用于连接器械（刀片）；2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。
606 | 手术刀柄 | 把 | 1、总长125mm，3#。用于连接器械（刀片）；2.与患者接触部分采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
607 | 医用尺 | 把 | 长度150mm,带刻度线。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
608 | 不锈钢服药杯 | 把 | 产品高40mm，直径45mm。装载液体。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。
609 | 通条 | 把 | 1、长度700mm，直径φ4mm，头端缩口。产品供颅脑基础手术时用。2.与人体接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
610 | 钢丝剪 | 把 | 总长520mm，手柄可拆式，胶木手柄，剪切直径小于等于6mm克氏针。用于剪断植入物或石膏。与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。
611 | 荷包成型器 | 把 | 长度280mm，9齿，头长55mm。用于手术时做荷包缝线成型。与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
612 | 通条 | 把 | 1、长度600mm，直径φ4mm，头端缩口。产品供颅脑基础手术时用。2.与人体接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
613 | 腹腔吸引管 | 把 | 总长240mm，角弯。用于手术中冲洗组织或吸液。与患者接触部分采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。
614 | 通条 | 把 | 1、长度500mm，直径φ4mm，头端缩口。产品供颅脑基础手术时用。2.与人体接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
615 | 通条 | 把 | 1、长度400mm，直径φ4mm，头端缩口。产品供颅脑基础手术时用。2.与人体接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
616 | 医用尺 | 把 | 总长200mm。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等；与患者接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
617 | 显微镊 | 把 | 总长210mm，环形头直径1mm，头端镶有金刚砂涂层，直头，圆柄滚花。用于血管、神经等微小结构进行夹取、解剖和缝合；与患者接触部分的金属材料采用进口医用不锈钢。
618 | 心脏手术剪 | 把 | 长度180mm，头部右侧45°弯曲，刃面镶有合金片，指圈一片镀金、一片镀黑。用于剪切组织；与人体接触部位采用进口医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。
619 | 钢针剪 | 把 | 总长220mm，剪切直径2.2及以下克氏针，头部镶硬质合金片。用于剪断植入物或石膏。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-58HRC。
620 | 显微平头冲洗针 | 把 | 长度60mm，头宽2mm，直头。用于清洗和冲洗患者的伤口或手术部位；与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10医用不锈钢。
621 | 显微平头冲洗针 | 把 | 长度45mm，头宽3mm，直头。用于清洗和冲洗患者的伤口或手术部位；与患者接触部分的金属材料采用06Cr19Ni10医用不锈钢。
622 | 子宫探针 | 把 | 工作长度450mm,外径10mm；用于探测子宫深度；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
623 | 甲状腺拉钩 | 把 | 工作长度250mm，器械直径1.8mm；用于牵拉组织；采用医用不锈钢精密加工；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
624 | 引导棒 | 把 | 工作长度370mm,外径10mm；用于探测子宫深度；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
625 | 分离器 | 把 | 工作长度350mm,外径10mm；用于分离组织；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
626 | 注水器 | 把 | 工作长度250mm,外径2.5mm；用于清理腹腔；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
627 | 肌瘤剥离器 | 把 | 工作长度370mm,外径10mm；用于剥离组织；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
628 | 肌瘤螺旋钩 | 把 | 工作长度420mm,外径5mm；用于牵拉组织暴露视野；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
629 | 肌瘤螺旋钩 | 把 | 工作长度420mm,外径10mm；用于牵拉组织暴露视野；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
630 | 子宫探针 | 把 | 工作长度450mm,外径5mm；用于探测子宫深度；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
631 | 子宫探针 | 把 | 工作长度420mm,外径5mm；用于探测子宫深度；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
632 | 子宫探针 | 把 | 工作长度500mm,外径5mm；用于探测子宫深度；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
633 | 直肠扩张器 | 把 | 直径28mm，用于扩张直肠；采用医用不锈钢精密加工；
634 | 直肠扩张器 | 把 | 直径25mm，用于扩张直肠；采用医用不锈钢精密加工；
635 | 举宫器 | 把 | 1、举宫器头部可以更换，共计6个举宫头，举宫头1长度：101mm头宽φ4mm，举宫头2长度:61mm头宽φ4mm，举宫头3长度70mm，头宽φ5mm，举宫头4长度73mm，头宽φ6mm，举宫头5长度80mm，头宽φ6mm，举宫头6长度100mm，管径φ8mm，头宽4mm，弹簧方杆长度300mm，吸引管长度340mm。用于举起子宫
636 | 举宫器 | 把 | 总体长度540mm，举宫杯有φ38、φ46、φ41三种规格可选，举宫杯为陶瓷材质；用于举起子宫。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料制成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
637 | 举宫器 | 把 | 总体长度530mm，举宫杯有φ38、φ41两种规格可选，举宫杯为高分子材质；用于举起子宫。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料制成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
638 | 举宫器 | 把 | 工作长度100mm,外管外径2.5mm；用于举起子宫。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
639 | 穿刺针 | 把 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm；用于穿刺取样或注射造影剂等；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、18#针头；针刃口锋利，刃边无臼口、缺口和崩刃现象；
640 | 手术钩 | 把 | 工作长度330mm，器械直径5mm；用于牵拉组织暴露视野；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
641 | 手术钩 | 把 | 工作长度350mm，器械直径10mm；用于牵拉组织暴露视野；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
642 | 可弯取物钳 | 把 | 工作长度330mm,外径10mm；用于取样；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
643 | 肾动脉拉钩 | 把 | 工作长度400mm,外管外径10mm；用于牵拉组织暴露视野；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；
644 | 内窥镜用钩 | 把 | 1、工作长度350mm，器械直径5mm；用于牵拉组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、头端圆钝，无锋棱、裂纹、砂眼等缺陷；头部伸展开闭顺畅，旋钮调节灵活，无卡塞现象；
645 | 内窥镜用钩 | 把 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm；用于牵拉组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、头端圆钝，无锋棱、裂纹、砂眼等缺陷；头部伸展开闭顺畅，旋钮调节灵活，无卡塞现象；
646 | 内窥镜用刀 | 把 | 1、工作长度330mm，器械直径10mm；用于切割组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准要求; 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
647 | 内窥镜用刀 | 把 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm；用于切割组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准要求; 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
648 | 具有冲洗吸引功能的单极电极 | 把 | 1、工作长度420mm，器械直径5mm； 2、耐腐蚀性能，可高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 3、钩状电极可冲吸；前端绝缘部分采用陶瓷材质，更加耐用且能有效避免手术使用过程中的漏电情况；用于电凝及电切组织
649 | 单极高频电缆线 | 把 | 1、规格：3000mm；单极 2、牢固度：电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受 25N 力的拉拽； 3、消毒方式：可高温高压消毒；用于连接高频手术设备及器械
650 | 吸引头 | 把 | 1、直型，35mm，用于连接气腹针2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
651 | 双极高频电缆线 | 把 | 1、规格：3000mm；双极。 2、牢固度：电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受 25N 力的拉拽； 3、消毒方式：可高温高压消毒；用于连接高频手术设备及器械
652 | 具有冲洗吸引功能的单极电极 | 把 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm；用于电凝及电切组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；
653 | 单极电钩 | 把 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm；用于电切分离组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；
654 | 吸引管 | 把 | 1、工作长度330mm,外径5mm；弯形平头，用于清理腹腔；2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定；
655 | 具有冲洗吸引功能的单极电极 | 把 | 1、工作长度330mm，器械直径3mm；用于电凝及电切组织；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌；
656 | 止血夹 | 把 | 1、工作长度45mm；用于夹闭血管；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490 HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、凹凸齿动脉夹；各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象；
657 | 止血夹 | 把 | 1、工作长度25mm；用于夹闭血管；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490 HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、凹凸齿动脉夹；各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象；
658 | 止血夹 | 把 | 1、工作长度65mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490 HV10； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、无损肠夹；各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象；用于夹闭血管
659 | 单极剪 | 把 | 1、工作长度420mm，直径10mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、双开弯剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；用于剪切手术部位
660 | 单极剪 | 把 | 1、工作长度330mm，直径10mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、双开弯剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；用于剪切手术部位
661 | 单极剪 | 把 | 1、工作长度420mm，直径5mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、双开弯剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；用于剪切手术部位
662 | 单极剪 | 把 | 1、工作长度300mm，直径3mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、双开弯剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；用于剪切手术部位
663 | 单极剪 | 把 | 1、工作长度330mm，直径5mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、翘头剪刀；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；用于剪切手术部位
664 | 施夹钳 | 把 | 总长200mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
665 | 施夹钳 | 把 | 总长150mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
666 | 施夹钳 | 把 | 总长270mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
667 | 单极抓钳 | 把 | 1、工作长度350mm，直径10mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、大型直角分离钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；芯杆与外管采取螺纹连接，钳头采用铰链板结构；用于夹持组织
668 | 单极抓钳 | 把 | 1、工作长度440mm，直径10mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；芯杆与外管采取螺纹连接，钳头采用铰链板结构；用于夹持组织
669 | 单极抓钳 | 把 | 1、工作长度420mm，直径10mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；芯杆与外管采取螺纹连接，钳头采用铰链板结构；用于夹持组织
670 | 单极抓钳 | 把 | 1、工作长度330mm，直径10mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、大型分离钳；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；芯杆与外管采取螺纹连接，钳头采用铰链板结构；用于夹持组织
671 | 单极抓钳 | 把 | 1、工作长度350mm，直径10mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、大型分离钳（网纹齿）；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷；芯杆与外管采取螺纹连接，钳头采用铰链板结构；用于夹持组织
672 | 弯针持针器 | 把 | 1、工作长度330mm，直径5mm（直头）；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头直、枪型柄、手柄带锁。用于夹持缝合针
673 | 弯针持针器 | 把 | 1、工作长度330mm，直径5mm（弯头）；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头左弯、枪型柄、手柄带锁。用于夹持缝合针
674 | 持针钳 | 把 | 1、工作长度330mm，直径3mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头左弯、直型柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金；手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁；用于夹持缝合针
675 | 弯针持针器 | 把 | 1、工作长度420mm，直径5mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头左弯、直型柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金；手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁；用于夹持缝合针
676 | 施夹钳 | 把 | 工作长度420mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
677 | 动脉拉钩 | 把 | 工作长度330mm,外管外径10mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于牵拉组织暴露视野
678 | 靶式钳 | 把 | 工作长度330mm,外径10mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持吻合器
679 | 施夹钳 | 把 | 工作长度250mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
680 | 施夹钳 | 把 | 1、工作长度265mm，直径10mm(可吸收夹）；2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、可吸收夹施夹钳，配科惠可吸收夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如；用于夹持夹子夹闭血管等
681 | 施夹钳 | 把 | 1、工作长度380mm，直径10mm（止血夹）；2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、哈巴狗抓钳，单动，配哈巴狗夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如；用于夹持夹子夹闭血管等
682 | 施夹钳 | 把 | 1、工作长度380mm，直径12.5mm（止血夹）；2、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 3、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 4、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 5、哈巴狗抓钳，配哈巴狗夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如；用于夹持夹子夹闭血管等
683 | 施夹钳 | 把 | 工作长度330mm，直径10mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
684 | 施夹钳 | 把 | 1、工作长度330mm，直径5mm；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、塑料夹施夹钳，配mmL号绿色塑料夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如；用于夹持夹子夹闭血管等
685 | 施夹钳 | 把 | 工作长度420mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于夹持夹子夹闭血管等
686 | 松夹钳 | 把 | 工作长度330mm,外径10mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于松开塑料夹
687 | 松夹钳 | 把 | 工作长度330mm,外径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于松开塑料夹
688 | 施夹钳 | 把 | 1、工作长度330mm，直径10mm（钛夹）；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、塑料夹施夹钳，配L号紫色塑料夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如；用于夹持夹子夹闭血管等
689 | 施夹钳 | 把 | 1、工作长度330mm，直径5mm（钛夹）；2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、塑料夹施夹钳，配L号紫色塑料夹；各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360º内转动自如；用于夹持夹子夹闭血管等
690 | 胸腹腔内窥镜 | 把 | 1、直径10mm，工作长度344mm，视野方向30°，视场角75°，景深15mm-150mm。 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016 3、镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4、无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYmmPUS、WOLF、ACmmI等所有主流导光束连接。用于胸腔及腹腔的检查和手术中观察成像。
691 | 胸腹腔内窥镜 | 把 | 1、直径10mm，工作长度344mm，视野方向0°，视场角75°，景深15mm-150mm。 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016 3、镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4、无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYmmPUS、WOLF、ACmmI等所有主流导光束连接。用于胸腔及腹腔的检查和手术中观察成像。
692 | 胸腹腔内窥镜 | 把 | 1、直径5mm，工作长度312mm，视野方向30°，视场角75°，景深15mm-150mm。 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016 3、镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4、无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYmmPUS、WOLF、ACmmI等所有主流导光束连接。用于胸腔及腹腔的检查和手术中观察成像。
693 | 胸腹腔内窥镜 | 把 | 1、直径5mm，工作长度312mm，视野方向0°，视场角75°，景深15mm-150mm。 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016 3、镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4、无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用高温高压、低温等离子灭菌，满足多种灭菌需求。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYmmPUS、WOLF、ACmmI等所有主流导光束连接。用于胸腔及腹腔的检查和手术中观察成像。
694 | 单极抓钳 | 把 | 工作长度420mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于夹持组织
695 | 单极抓钳 | 把 | 工作长度440mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于夹持组织
696 | 单极抓钳 | 把 | 工作长度300mm，直径3mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于夹持组织
697 | 单极抓钳 | 把 | 工作长度345mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于夹持组织
698 | 单极剪 | 把 | 工作长度330mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢30Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，30Cr13应经热处理，硬度不小于363HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2；用于剪切手术部位
699 | 单极抓钳 | 把 | 工作长度300mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于夹持组织
700 | 单极分离钳 | 把 | 工作长度330mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于分离组织
701 | 双极电凝钳 | 把 | 工作长度420mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于凝血
702 | 双极电凝钳 | 把 | 工作长度330mm，直径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2；用于凝血
703 | 腹壁缝合钳 | 把 | 工作直径1.8mm；（推拉式）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于缝合腹壁
704 | 腹壁缝合钳 | 把 | 工作直径1.5mm；（针式）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于缝合腹壁
705 | 腹壁缝合钳 | 把 | 工作直径1.8mm；（针式）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于缝合腹壁
706 | 腹壁缝合钳 | 把 | 工作直径2.2mm；（钩式）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于缝合腹壁
707 | 腹壁缝合钳 | 把 | 工作直径2.5mm；（指圈式）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于缝合腹壁
708 | 腹壁缝合钳 | 把 | 工作直径2.5mm；（枪式）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于缝合腹壁
709 | 带锁抓钳 | 把 | 工作长度330mm,直径10mm;（金属手柄）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV10； 用于夹持组织
710 | 带锁抓钳 | 把 | 工作长度420mm,直径10mm;（金属手柄）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV10； 用于夹持组织
711 | 带锁抓钳 | 把 | 工作长度420mm,直径5mm;（金属手柄）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV10； 用于夹持组织
712 | 取石钳 | 把 | 工作长度330mm,直径5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢制造而成；用于取样
713 | 造影钳 | 把 | 工作长度330mm,外径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10和20Cr13，材料化学成分分别符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于注射造影剂及夹持组织
714 | 弹簧抓钳 | 把 | 工作长度330mm,直径5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为390～490HV10；用于夹持组织
715 | 肝脏拉钩 | 把 | 工作长度350mm,外管外径5mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于牵拉组织暴露视野
716 | 腹部拉钩 | 把 | 长度340mm；与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。用于牵拉组织暴露视野
717 | 肝脏拉钩 | 把 | 工作长度350mm,外管外径10mm；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于牵拉组织暴露视野
718 | 海绵钳 | 把 | 工作长度400mm，弯有齿；与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。用于夹持海绵
719 | 探针 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，头端长5mm。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射。
720 | 骨刀 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，刃口呈15°，头部窄形。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于切除、截断骨。
721 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，单面刃勺形，刃口2mm。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
722 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，单面刃勺形，刃口3mm。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
723 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，单面刃勺形，刃口5mm。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
724 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，双面刃，刃口2mm，头部弯曲15°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
725 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，双面刃，刃口3mm，头部弯曲15°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
726 | 骨刮匙 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，双面刃，刃口5mm，头部弯曲15°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
727 | 打入器 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，配合骨锥使用。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。
728 | 骨锥 | 把 | 总长170mm，工作长度75mm，头部弯曲90°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于骨科手术中在骨骼上开孔。
729 | 开口锥 | 把 | 工作长度230mm，锥头φ5。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术中在骨骼上开孔。
730 | 开口锥 | 把 | 工作长度140mm，锥头φ5.8。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术中在骨骼上开孔。
731 | 开口锥 | 把 | 工作长度140mm，锥头φ3.8。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术中在骨骼上开孔。
732 | 开口锥 | 把 | 工作长度140mm，锥头φ2.7。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术中在骨骼上开孔。
733 | 骨用丝锥 | 把 | 工作长度140mm，丝锥φ5.2。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术时在骨骼上攻螺纹孔。
734 | 骨用丝锥 | 把 | 工作长度140mm，丝锥φ4.8。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术时在骨骼上攻螺纹孔。
735 | 骨用丝锥 | 把 | 工作长度140mm，丝锥φ4.6。与人体接触部位材料采用32Cr13mmo不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC。用于骨科手术时在骨骼上攻螺纹孔。
736 | 打孔器 | 把 | 工作长度120mm，内孔5mm，与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，20Cr13材料热处理硬度为40HRC－48HRC。用于辅助打孔和辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。
737 | 打孔器 | 把 | 工作长度120mm，内孔3.5mm，与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，20Cr13材料热处理硬度为40HRC－48HRC。用于辅助打孔和辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。
738 | 导钻 | 把 | 用于手术定位，工作长度125mm，ACL胫骨。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，05Cr17Ni4Cu4Nb材料热处理硬度为35HRC－46HRC。用于钻头或丝锥导向定位。
739 | 导钻 | 把 | 用于手术定位，内孔为φ3.5。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，05Cr17Ni4Cu4Nb材料热处理硬度为35HRC－46HRC。用于钻头或丝锥导向定位。
740 | 导钻 | 把 | 用于手术定位，内孔为φ2.5。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，05Cr17Ni4Cu4Nb材料热处理硬度为35HRC－46HRC。用于钻头或丝锥导向定位。
741 | 骨钻 | 把 | 直径为φ9mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于倒打钻孔和钻孔、攻螺纹；或用于将钉头埋入骨内。
742 | 骨钻 | 把 | 直径为φ8mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于倒打钻孔和钻孔、攻螺纹；或用于将钉头埋入骨内。
743 | 骨钻 | 把 | 直径为φ7mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于倒打钻孔和钻孔、攻螺纹；或用于将钉头埋入骨内。
744 | 导钻 | 把 | 工作长度110mm，与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，05Cr17Ni4Cu4Nb材料热处理硬度为35HRC－46HRC。用于手术定位，导向器、定位器搭配使用。用于钻头或丝锥导向定位。
745 | 骨刮匙 | 把 | 工作长度120mm，头部中空5.5mm，头部D型。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
746 | 骨刮匙 | 把 | 工作长度120mm，头部中空4.5mm，头部D型（空心）。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
747 | 骨刮匙 | 把 | 工作长度120mm，头部中空3.5mm，头部D型（空心）。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
748 | 打入器 | 把 | 工作长度100mm，配合骨锥使用。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出。
749 | 骨锥 | 把 | 工作长度120mm，头部弯曲90°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于骨科手术中在骨骼上开孔。
750 | 骨凿 | 把 | 总长240mm，工作长度110mm，头宽6mm，头部弯曲。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。
751 | 骨凿 | 把 | 总长240mm，工作长度110mm，头宽4mm，头部弯曲。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。
752 | 骨凿 | 把 | 总长240mm，工作长度110mm，头宽4mm，头部直型。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨。
753 | 骨刮匙 | 把 | 工作长度110mm，头部中空5mm，头部弯15°。（空心）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
754 | 骨刮匙 | 把 | 工作长度110mm，头部中空3.5mm，头部弯15°。（空心）与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料32Cr13mmo制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
755 | 骨刀 | 把 | 工作长度160mm，头宽4.5mm，头部后弯30°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于切除、截断骨。
756 | 骨刀 | 把 | 工作长度160mm，头宽4.5mm，头部前弯30°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于切除、截断骨。
757 | 骨刀 | 把 | 工作长度160mm，头宽4.5mm，头部后弯15°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于切除、截断骨。
758 | 骨刀 | 把 | 工作长度160mm，头宽4.5mm，头部前弯15°。与人体接触部位材料采用40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于切除、截断骨。
759 | 空心钻 | 把 | 直径为φ4.5mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
760 | 空心钻 | 把 | 直径为φ10mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
761 | 空心钻 | 把 | 直径为φ9mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
762 | 空心钻 | 把 | 直径为φ8mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
763 | 空心钻 | 把 | 直径为φ7mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
764 | 空心钻 | 把 | 直径为φ6mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
765 | 空心钻 | 把 | 直径为φ5mm，与人体接触部位材料采用S46500不锈钢材料，应符合ASTmm F899-20标准的规定，S46500材料热处理硬度为50HRC－58HRC。用于股骨钻孔，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中钻孔。
766 | 取腱器 | 把 | 工作长度为300mm，头端孔径φ7，与人体接触部位材料采用32Cr13mmo、40Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，32Cr13mmo材料热处理硬度为48HRC－53HRC、40Cr13材料热处理硬度为50HRC－58HRC。可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。用于肌腱剥离，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中肌腱取出。
767 | 后叉保护器 | 把 | 工作长度为120mm，与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，20Cr13材料热处理硬度为40HRC－48HRC。可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。用于后叉韧带防护，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中后叉韧带保护。
768 | 术前肌腱固定器 | 把 | 工作长度500mm，产品采用铝合金材料制成。用于术前肌腱整理固定和用于骨科手术时夹持植入物、器械或组织，手术结束前取出。
769 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ13.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
770 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ12.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
771 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ11.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
772 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ10.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
773 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ9.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
774 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ8.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
775 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ7.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
776 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ6.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
777 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ5.5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
778 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ14。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
779 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ13。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
780 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ12。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
781 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ11。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
782 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ10。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
783 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ9。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
784 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ8。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
785 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ7。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
786 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ6。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
787 | 测深器 | 把 | 工作长度50mm，用于肌腱测量，内径φ5。与人体接触部位材料采用12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
788 | 直径尺 | 把 | 工作长度200mm，可测量直径φ4.5-φ12，每隔0.5mm一个。有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等。
789 | 骨牵引针 | 把 | 工作长度380mm，直径为φ1，头部圆形。与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。
790 | 股骨瞄准器 | 把 | 用于手术定位，定位距离为7mm。与人体接触部位材料采用06Cr19Ni10、12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中定位操作。
791 | 股骨瞄准器 | 把 | 用于手术定位，定位距离为6mm。与人体接触部位材料采用06Cr19Ni10、12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中定位操作。
792 | 股骨瞄准器 | 把 | 用于手术定位，定位距离为5mm。与人体接触部位材料采用06Cr19Ni10、12Cr18Ni9不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中定位操作。
793 | 瞄准臂 | 把 | 用于手术定位，工作长度125mm，后叉股骨式。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中定位操作。
794 | 瞄准臂 | 把 | 用于手术定位，工作长度125mm，前叉点对肘式。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中定位操作。
795 | 瞄准臂 | 把 | 用于手术定位，工作长度125mm，前叉点对点式。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中定位操作。
796 | 导向管 | 把 | 用于手术定位，内孔为φ2.5。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中导向操作。
797 | 导向管 | 把 | 用于手术定位，内孔为φ3。与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中导向操作。
798 | 导向手柄 | 把 | 工作长度110mm，与人体接触部位材料采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定，用于手术定位，导向管、瞄准臂搭配使用。配合内窥镜及各种专用器械，完成骨科手术中导向操作。
799 | 小切口手术缝合线拉钩 | 把 | 工作长度160mm，头端U型。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于钩拉组织或缝合线。
800 | 小切口手术缝合线拉钩 | 把 | 工作长度220mm，头端圆形。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于钩拉组织或缝合线。
801 | 骨锉 | 把 | 1、工作长度165mm，头端下弯15°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端。
802 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度100mm，头部右弯65°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
803 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度100mm，头部右弯45°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
804 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度100mm，头部右弯30°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
805 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度100mm，头部左弯65°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
806 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度100mm，头部左弯45°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
807 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度100mm，头部左弯30°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
808 | 穿孔针 | 把 | 1、工作长度80mm，头部尖锐，弯型。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
809 | 结扎缝合引线器 | 把 | 工作长度120mm，头部直型。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于缝合打结。
810 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度145mm，头部右弯90°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
811 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度145mm，头部左弯90°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
812 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度155mm，头部右弯60°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
813 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度155mm，头部左弯60°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
814 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度155mm，头部右弯45°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
815 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度155mm，头部左弯45°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
816 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度150mm，头部右弯25°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
817 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度150mm，头部左弯25°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
818 | 骨科用穿线器 | 把 | /1、工作长度165mm，头部月牙形25°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
819 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度150mm，头部月牙形25°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
820 | 骨科用穿线器 | 把 | 1、工作长度155mm，头部直型90°。2.与人体接触部位材料采用07Cr19Ni10不锈钢材料，应符合GB/T 20878-2007标准的规定。3.可见头端亚光处理，工作长度内表面粗糙度Ra不大于0.8umm；4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。用于非脊柱手术时穿孔或穿线。
821 | 结扎缝合引线器 | 把 | 工作长度180mm，头部右弯60°。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于缝合打结。
822 | 结扎缝合引线器 | 把 | 工作长度180mm，头部左弯60°。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于缝合打结。
823 | 结扎缝合引线器 | 把 | 工作长度180mm，头部右弯45°。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于缝合打结。
824 | 结扎缝合引线器 | 把 | 工作长度180mm，头部左弯45°。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于缝合打结。
825 | 结扎缝合引线器 | 把 | 工作长度180mm，头部直型30°。与人体接触部位材料采用20Cr13不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。用于缝合打结。
826 | 显微刀 | 把 | 工作长度240mm，头宽4.4mm，头部弯曲。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。用于手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。
827 | 骨牵引针 | 把 | 工作长度330mm，直径φ4.2mm,头端为圆型。与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。
828 | 骨牵引针 | 把 | 工作长度330mm，直径φ4mm,头端为圆型。与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。
829 | 骨牵引针 | 把 | 工作长度330mm，直径φ4.3mm,头端为圆型。与患者接触部分的金属材料采用316制造，该材料化学成分GB/T 3280-2015。用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。
830 | 线结推送器 | 把 | 工作长度330mm,直径3mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于推送线结
831 | 线结推送器 | 把 | 工作长度330mm,直径5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；用于推送线结
832 | 冲吸器 | 把 | 工作长度420mm,含5mm和10mm两种管径;（双管）用于清理腹腔；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良；
833 | 冲吸器 | 把 | 工作长度420mm,直径5mm;用于清理腹腔；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良；
834 | 冲吸器 | 把 | 工作长度330mm,含5mm和10mm两种管径;（双管）用于清理腹腔，与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良；
835 | 冲吸器 | 把 | 工作长度330mm,直径5mm;用于清理腹腔；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良；
836 | 冲吸器 | 把 | 工作长度330mm,直径3mm;用于清理腹腔。与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良；
837 | 冲吸器 | 把 | 工作长度330mm,直径10mm;用于清理腹腔；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良；
838 | 卡口式转换器 | 把 | 1、5mm转3mm转换器；2、采用医用不锈钢精密加工； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、密封帽密封性能好，经4KPa气压无泄漏；用于转换器械通道
839 | 卡口式转换器 | 把 | 1、12mm转5mm转换器；2、采用医用不锈钢精密加工； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、密封帽密封性能好，经4KPa气压无泄漏；用于转换器械通道
840 | 卡口式转换器 | 把 | 1、10mm转5mm转换器；2、采用医用不锈钢精密加工； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、密封帽密封性能好，经4KPa气压无泄漏；用于转换器械通道
841 | 套管式转换器 | 把 | 1.长度22mm，套管直径10mm；2、采用医用不锈钢精密加工； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、密封帽密封性能好，经4KPa气压无泄漏；用于转换器械通道
842 | 加长穿刺器 | 把 | 工作长度150mm,穿刺针外径12.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
843 | 加长穿刺器 | 把 | 工作长度150mm,穿刺针外径10.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
844 | 加长穿刺器 | 把 | 工作长度150mm,穿刺针外径5.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
845 | 穿刺器 | 把 | 工作长度120mm,穿刺针外径10.5mm;采用医用不锈钢精密加工；与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
846 | 穿刺器 | 把 | 工作长度120mm,穿刺针外径5.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
847 | 穿刺器 | 把 | 工作长度120mm,穿刺针外径12.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
848 | 穿刺器 | 把 | 工作长度120mm,穿刺针外径3mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
849 | 胸部穿刺器 | 把 | 工作长度70mm,穿刺针外径12.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
850 | 胸部穿刺器 | 把 | 工作长度70mm,穿刺针外径10.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
851 | 胸部穿刺器 | 把 | 工作长度70mm,穿刺针外径5.5mm;与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13和06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求；除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷；穿刺效果优良，操作省力；密封性好，经4KPa气压无泄漏；穿刺针头采用马氏体不锈钢，锐利耐用；十字密封帽密封穿刺套管带螺纹；用于建立器械通道
852 | 气腹针 | 把 | 工作长度120mm,外管外径2.2mm；用于建立气腹
853 | 气腹针 | 把 | 工作长度100mm,外管外径2.2mm；用于建立气腹
854 | 气腹针 | 把 | 工作长度200mm,外管外径2.2mm；用于建立气腹
855 | 密封圈 | 把 | 尺寸为25×1.8，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
856 | 密封圈 | 把 | 尺寸为21.8×1.8，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
857 | 密封圈 | 把 | 尺寸为17×1.8，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
858 | 十字密封帽 | 把 | 直径为Ф15，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
859 | 十字密封帽 | 把 | 直径为Ф10，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
860 | 十字密封帽 | 把 | 直径为Ф5，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
861 | 密封帽 | 把 | 直径为Ф10.5，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
862 | 密封帽 | 把 | 直径为Ф5.5，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
863 | 密封帽 | 把 | 直径为Ф3，医用硅胶制成，对有密封性要求器械，进行密封
864 | 宫腔内窥镜用导引器械 | 把 | 连续冲洗外鞘,外径5.5mm，内径4.9mm，工作长度210mm，用于成像及观察手术部位
865 | 宫腔内窥镜用导引器械 | 把 | 连续冲洗内鞘,外径4.4mmx2.6mm，内径3.9mmx2.1mm，工作长度192mm，带5FR.器械通道，用于成像及观察手术部位
866 | 宫腔内窥镜用导引器械 | 把 | 连续冲洗外鞘,外径6.5mm，内径5.5mm，工作长度242mm，用于成像及观察手术部位
867 | 宫腔内窥镜用导引器械 | 把 | 连续冲洗内鞘外径,4.0mmx5.0mm，内径3.4mmx4.7mm，工作长度224mm用于成像及观察手术部位
868 | 宫腔内窥镜用导引器械 | 把 | 4.0mm宫腔镜手术配置，连续冲洗内鞘外径,4.0mmx5.0mm，内径3.4mmx4.7mm，工作长度224mm，连续冲洗外鞘,外径6.5mm，内径5.5mm，工作长度242mm，用于成像及观察手术部位
869 | 膀胱内窥镜用手术器械 | 把 | 膀胱尿道镜鞘（21Fr镜鞘含一个钝头闭孔器），用于镜子和器械通道
870 | 膀胱内窥镜用手术器械 | 把 | 膀胱尿道镜鞘（19Fr镜鞘含一个钝头闭孔器），用于镜子和器械通道
871 | 膀胱内窥镜用手术器械 | 把 | 膀胱尿道镜鞘（17Fr镜鞘含一个钝头闭孔器），用于镜子和器械通道
872 | 医用内窥镜冷光源 | 把 | 1、灯泡 类型：LED ；色温：约6,500 Kelvin ；使用寿命：>20000小时 光通量：1,400 lmm 2、操作控制面板 带LED背光的开关按钮 ；显示当前亮度的LCD屏 调节亮度的上下按钮 ；多种导光束适配的接口 3、连接 SCHÖLLY mmIS线接口 4、尺寸/重量 295 x 130 x 355 mm (宽 x 高 x 深) / 5.8 kg 5、清洁 用消毒剂擦拭，用于成像及观察手术部位
873 | 穿刺针 | 把 | 最大插入部外径2.7mm，工作长度110mm，关节镜穿刺锥，钝头。配套关节内窥镜使用，用于进行关节手术及手术中的诊断和治疗，关节部位的观察成像。
874 | 穿刺针套管 | 把 | 最大插入外径3.4mm，最小器械孔内径2.7mm，工作长度110mm，关节镜镜鞘。配套关节内窥镜使用，用于进行关节手术及手术中的诊断和治疗，关节部位的观察成像。
875 | 穿刺针 | 把 | 最大插入外径4.2mm，工作长度180mm，关节镜穿刺锥，三角锥形。配套关节内窥镜使用，用于进行关节手术及手术中的诊断和治疗，关节部位的观察成像。
876 | 穿刺针 | 把 | 最大插入外径4.2mm，工作长度180mm，关节镜穿刺锥，钝头。配套关节内窥镜使用，用于进行关节手术及手术中的诊断和治疗，关节部位的观察成像。
877 | 穿刺针套管 | 把 | 最大插入外径6mm，最小器械孔内径4.2mm,工作长度175mm，关节镜镜鞘。配套关节内窥镜使用，用于进行关节手术及手术中的诊断和治疗，关节部位的观察成像。
878 | 导光束 | 把 | 长度3000mm，有效直径4.8mm,最小弯曲半径5cmm。用于连接冷光源及内窥镜
879 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：70°广角；用于成像及观察手术部位
880 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：30°广角；用于成像及观察手术部位
881 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：30°标准型；用于成像及观察手术部位
882 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：12°标准型；用于成像及观察手术部位
883 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：0°广角；用于成像及观察手术部位。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
884 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：0°标准型；用于成像及观察手术部位。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
885 | 宫腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：2.9mm 工作长度：312mm 视野方向：30°广角；用于成像及观察手术部位。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
886 | 输尿管肾盂内窥镜 | 把 | 工作直径：远端6Fr 第一段7.5F 工作管道直径：1×4Fr or2×2.4Fr 工作长度：425mm 视野方向：与工作管道呈8°视野：100°。用于成像及观察手术部位。2.镜头采用蓝宝石制成，镜管采用06Cr19Ni10不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。
887 | 输尿管肾盂内窥镜 | 把 | 工作直径：远端6Fr 第一段7.5F 工作管道直径：1×4Fr or2×2.4Fr 工作长度：310mm 视野方向：与工作管道呈8°视野：100°。用于成像及观察手术部位。2.镜头采用蓝宝石制成，镜管采用06Cr19Ni10不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。
888 | 输尿管肾盂内窥镜 | 把 | 工作直径：远端7.5Fr 第一段9.8F 工作管道直径：1×5Fr or2×3Fr 工作长度：425mm 视野方向：与工作管道呈8°视野：85°用于成像及观察手术部位。2.镜头采用蓝宝石制成，镜管采用06Cr19Ni10不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。
889 | 输尿管肾盂内窥镜 | 把 | 工作直径：远端7.5Fr 第一段9.8F 工作管道直径：1×5Fr or2×3Fr 工作长度：310mm 视野方向：与工作管道呈8°视野：85°。用于成像及观察手术部位。2.镜头采用蓝宝石制成，镜管采用06Cr19Ni10不锈钢材料，应符合YY/T 0294.1-2016标准的规定。
890 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：70°广角。用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
891 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：30°广角。用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
892 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：30°标准型。用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
893 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：12°标准型。用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
894 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：0°广角。用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。。
895 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：4mm 工作长度：302mm 视野方向：0°标准型。用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
896 | 膀胱内窥镜 | 把 | 内镜直径：2.9mm 工作长度：302mm 视野方向：0°广角。用于成像及观察手术部位镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
897 | 腹腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：10mm 工作长度：344mm 视野方向：45°广角；用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
898 | 腹腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：10mm 工作长度：344mm 视野方向：30°广角；用于成像及观察手术部位镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
899 | 腹腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：10mm 工作长度：344mm 视野方向：0°广角；用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
900 | 腹腔内窥镜 | 把 | 内镜直径：5mm 工作长度：312mm 视野方向：30°广角；用于成像及观察手术部位。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
901 | 显微钳 | 把 | 工作长度360mm，工作直径3.3mm；用于泌尿宫腔镜手术。镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。无球形畸变，不失真、高透亮度、高光传导效率、视野清晰、视场明亮。
902 | 显微钳 | 把 | 工作长度420mm，工作直径3.3mm；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
903 | 显微剪 | 把 | 1、工作长度600mm，直径5Fr。 2、外管为钢性硬管；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
904 | 显微剪 | 把 | 1、工作长度600mm，直径4Fr。 2、外管为钢性硬管；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
905 | 显微钳 | 把 | 工作长度600mm，直径4Fr。用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
906 | 显微钳 | 把 | 工作长度400mm，直径7Fr，软性外管；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
907 | 显微钳 | 把 | 工作长度400mm，直径5Fr，钢性外管；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
908 | 活检钳 | 把 | 工作长度400mm，直径5Fr，半硬外管，钳头锯齿；用于取样。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
909 | 显微剪 | 把 | 工作长度400mm，直径5Fr，钢性外管；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
910 | 显微剪 | 把 | 工作长度400mm，直径5Fr，软性外管；用于泌尿宫腔镜手术。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
911 | 骨牵引针 | 把 | 工作长度170mm，用于肩袖缝合和在骨折手术过程中牵引、定位或固定。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
912 | 缝合钳 | 把 | 工作长度170mm，用于肩袖缝合，缝合过线一体化设计，配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中缝合操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
913 | 关节钳 | 把 | 工作长度155mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于游离体抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织钳夹操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
914 | 抓线器 | 把 | 工作长度155mm，头部为中空弧形，方便缝线抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中夹线操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
915 | 推结器 | 把 | 工作长度220mm，杆部为直型，头部为全圈式。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中推线结操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
916 | 推结器 | 把 | 工作长度155mm，杆部为直型，头部为全圈式。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中推线结操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
917 | 剪线器 | 把 | 工作长度155mm，闭口式。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中剪线操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
918 | 穿线钳 | 把 | 工作长度155mm，杆部为右弯45°，下开口，可实现关节内缝线的释放。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中穿线、缝合操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
919 | 穿线钳 | 把 | 工作长度155mm，杆部为直型，可实现关节内缝线的释放。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中穿线、缝合操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
920 | 抓线器 | 把 | 工作长度155mm，头部为中空方形，方便缝线抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中夹线操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
921 | 抓钳 | 把 | 工作长度125mm，不带锁。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织钳夹操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
922 | 微骨折锥 | 把 | 工作长度215mm，头部弯曲90°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对骨组织开孔操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
923 | 微骨折锥 | 把 | 工作长度215mm，直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对骨组织开孔操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
924 | 微骨折锥 | 把 | 1、工作长度125mm，头部弯曲90°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对骨组织开孔操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
925 | 微骨折锥 | 把 | 工作长度125mm，直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对骨组织开孔操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
926 | 平锉 | 把 | 工作长度115mm，粗齿。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织磨削操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
927 | 刮匙 | 把 | 工作长度115mm，刮勺直径φ3。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织刮削操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
928 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，用于韧带松弛手术。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
929 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，用于半月板手术。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
930 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，刀头为钩形，配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
931 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，刀头为镰刀形。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
932 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，刀头为玫瑰形。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
933 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，刀头为香蕉形。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
934 | 手术刀 | 把 | 工作长度110mm，刀头为反角形。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
935 | 探针 | 把 | 工作长度115mm，头端长5mm，手柄为三角柄，符合人体工学设计。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织探查操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
936 | 关节剪 | 把 | 工作长度120mm，手柄为指圈式，剪刀头与杆部呈60°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织剪切操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
937 | 关节剪 | 把 | 工作长度125mm，手柄为雪茄式，剪刀头与杆部呈60°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织剪切操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
938 | 抓钳 | 把 | 工作长度215mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于软组织抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织钳夹操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
939 | 抓钳 | 把 | 工作长度85mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于软组织抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织钳夹操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
940 | 抓钳 | 把 | 工作长度125mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于软组织抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织钳夹操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
941 | 关节钳 | 把 | 工作长度90mm，手柄位置带锁，抓取过程中可实现锁紧，防止脱落，用于游离体抓取。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织钳夹操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
942 | 篮钳 | 把 | 工作长度210mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为反咬切方形，咬切口在右侧，适用于切割半月板前角。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
943 | 篮钳 | 把 | 工作长度215mm，咬切口宽度1.8mm，钳头为窄形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
944 | 篮钳 | 把 | 工作长度215mm，咬切口宽度1.8mm，钳头为窄形，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
945 | 篮钳 | 把 | 工作长度215mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为90°侧咬切方形，咬切口在右侧，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
946 | 篮钳 | 把 | 工作长度215mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向上弯曲15°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
947 | 篮钳 | 把 | 工作长度215mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
948 | 篮钳 | 把 | 工作长度215mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
949 | 篮钳 | 把 | 工作长度82mm，咬切口宽度1.8mm，钳头为窄形，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
950 | 篮钳 | 把 | 工作长度82mm，咬切口宽度2.3mm，钳头为卵圆形，杆部向右弯曲15°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
951 | 篮钳 | 把 | 工作长度82mm，咬切口宽度2.3mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
952 | 篮钳 | 把 | 工作长度82mm，咬切口宽度2.3mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
953 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度3.4mm，钳头为90°侧咬切方形，咬切口在右侧，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
954 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为90°侧咬切方形，咬切口在右侧，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
955 | 篮钳 | 把 | 工作长度115mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为反咬切方形，咬切口在右侧，适用于切割半月板前角。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
956 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度2.2mm，钳头为窄形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
957 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度1.8mm，钳头为窄形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
958 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度4.4mm，钳头为卵圆形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
959 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度1.8mm，钳头为窄形，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
960 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向上弯曲15°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
961 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向右弯曲15°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
962 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部向左弯曲15°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
963 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
964 | 篮钳 | 把 | 工作长度125mm，咬切口宽度3.2mm，钳头为鸭嘴形，杆部为直型，头部上翘20°。配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作。主要由优质医用不锈钢组成，表面处理工艺处理质量，耐腐蚀，防锈能力达到国内先进水平。
965 | 腹壁拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm，圆柄式
966 | 阑尾拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为26cm，同向直角 空心柄
967 | 深部拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为30cm，板式 叶宽为48×152
968 | 深部拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm板式 叶宽为24×100
969 | 组织拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，同向直角/折角(有孔)
970 | 静脉拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm
971 | 骨钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为27cm，角式平。H60扁柄
972 | 骨钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为27cm，角式平，H80扁柄
973 | 腹腔吸引管 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为24cm，弯形圆头，直径为10mm 短套管
974 | 吸引管 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，简式 ，直径为5mm
975 | 吸引管 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，简式 ，直径为5mm
976 | 吸引管 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为26cm，简式 ，直径为2mm
977 | 医用镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，横齿（敷料）
978 | 组织镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，直形 1×2钩
979 | 胸腔镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，直有钩，有定位作用
980 | 胸腔镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，直无钩
981 | 组织镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，直形 1×2钩
982 | 医用镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，横齿（解剖）WD
983 | 整形镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为14cm，有钩 头宽1 WD
984 | 精细剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm,弯窄头 金圈,精细型
985 | 眼用剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为10cm,直尖头
986 | 眼用剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为10cm,弯尖头
987 | 手术剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm,直圆型
988 | 组织剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，弯窄头 金圈，精细型
989 | 手术刀柄 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，规格为4#
990 | 手术刀柄 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，规格为7#
991 | 持针钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，粗针
992 | 持针钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，细针
993 | 血管钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为24cm，单弯H28
994 | 血管钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为24cm，单弯H22
995 | 组织钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，普通型， 头宽5mm
996 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，弯全齿
997 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，弯全齿
998 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，弯有钩
999 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，直全齿
1000 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为14cm，弯全齿
1001 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为16cm，弯全齿
1002 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为16cm，直全齿
1003 | 扁桃体止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，弯半齿H9
1004 | 海棉钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，直有齿，头宽10
1005 | 海棉钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，直无齿，头宽10
1006 | 帕巾钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为14cm，尖头
1007 | 帕巾钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为13cm，平头
1008 | 帕巾钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为11cm，尖头
1009 | 不锈钢药杯 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，直径为60×60
1010 | 不锈钢换药碗 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，直径为120×45
1011 | 硬质合金镶片持针钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，直，细针0.3 镶片
1012 | 硬质合金镶片持针钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，直，细针0.3 镶片
1013 | 无损伤组织镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，直形，凹凸齿 2.4×3.2mm
1014 | 精细剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，弯窄头WD 精细型
1015 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，弯全齿H10
1016 | 头皮夹钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为17cm，角弯33°
1017 | 压肠板 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为30cm
1018 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，弯全齿
1019 | 乳突骨凿 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为15cm，平刃3
1020 | 乳突骨凿 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为15cm，圆刃3
1021 | 复位钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，锁牙指圈式，弯
1022 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm，直圆刃，重切削型，刃宽20
1023 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm，直圆刃，重切削型，刃宽16
1024 | 钢丝剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，单关节，尖头
1025 | 钢丝剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，单关节，老虎头
1026 | 钢丝剪 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为14cm，指圈式，角弯，尖头
1027 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，前弯10°匙形，头宽4
1028 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，前弯10°匙形，头宽2
1029 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，前弯10°匙形，头宽3
1030 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为21cm直，匙形，头宽6
1031 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为21cm，直，匙形 头宽8
1032 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，前弯15°匙形，头宽3
1033 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，前弯15°匙形，头宽4
1034 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，前弯15°匙形，头宽2
1035 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，前弯10°匙形，头宽4
1036 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为17cm，直，匙形，头宽4
1037 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为17cm，直，匙形，头宽3
1038 | 骨刮匙 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为17cm，直，匙形，头宽6
1039 | 椎板牵开器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为17cm，固定式 单钩，直角弯H40
1040 | 椎板牵开器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为17cm，固定式，单钩，直角弯H60
1041 | 骨锤 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，球平面 450g
1042 | 骨锤 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，球平面 270g
1043 | 骨锤 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm球平面，140g
1044 | 骨锉 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，弯/弯，节距1.0mm
1045 | 骨锉 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，枪形，节距1.2mm，圆头
1046 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，弯圆刃，刃宽6
1047 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，弯圆刃，刃宽8
1048 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，弯圆刃，刃宽12
1049 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，弯圆刃，刃宽16
1050 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节，直，刃5，双角柄
1051 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节 直，刃6，双角柄
1052 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节，直，刃3，双角柄
1053 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节 直，刃4，双角柄
1054 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，双关节 直，刃2，无角柄
1055 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，双关节 直，刃3，无角柄
1056 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节，角弯20°，刃3，无角柄
1057 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节，侧角40°刃3，单角柄
1058 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节，侧角40°刃4，单角柄
1059 | 神经根拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为14cm，角形 90°方头，头宽3，金属方柄
1060 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，双关节，侧角40°刃5单角柄
1061 | 持骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为21cm，直形，四齿
1062 | 截骨刀 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，直，平刃 刃宽18，六角柄
1063 | 截骨刀 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，直，平刃 刃宽12，六角柄
1064 | 截骨刀 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，直，平刃 刃宽8，六角柄
1065 | 截骨刀 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，直，平刃 刃宽10，六角柄
1066 | 截骨刀 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为23cm，弯，平刃 刃宽18，六角柄
1067 | 后颅凹牵开器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm，活动式，4×4钩锐
1068 | 后颅凹牵开器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，活动式，5×5钩钝
1069 | 髓核钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，钳柄式，直，头宽3.5
1070 | 髓核钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，钳柄式，直，头宽2
1071 | 髓核钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，钳柄式，上弯，头宽2
1072 | 髓核钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，钳柄式，上弯，头宽3
1073 | 椎板咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，普通型130°刃宽2.0
1074 | 椎板咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，普通型130°刃宽3.0
1075 | 椎板咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，普通型130°刃宽4.0
1076 | 椎板咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为21cm，超薄型130°刃宽2.0
1077 | 椎板咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为21cm，超薄型130°刃宽3.0
1078 | 椎板咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为21cm，超薄型130°刃宽4.0
1079 | 线锯 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，手柄
1080 | 椎板拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，板式角型60×26
1081 | 椎板拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，板式尖头80×32
1082 | 椎板拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，板式尖头60×23
1083 | 椎板拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，板式尖头100×32
1084 | 乳突牵开器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，16cm活动式3×3钩钝
1085 | 骨膜剥离器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为27cm，直角/弯 弹性
1086 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为30cm，双关节，弯，刃22单角柄(肋骨)
1087 | 咬骨钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为30cm，双关节，直，刃22，单角柄(肋骨)
1088 | 骨撬 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为24cm，弯，圆头，宽60，伞柄骨掀，髋关节
1089 | 骨钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，钩式H13，六角柄
1090 | 骨钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，钩式H22，六角柄
1091 | 骨钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，钩式H30，六角柄
1092 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，盖板式 圆头
1093 | 显微止血夹 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，止血，圆尾，直L18
1094 | 眼科镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为9cm，直，有钩
1095 | 眼科镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为10cm，直有钩WD
1096 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，直全齿(微血管)
1097 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，弯全齿(微血管)
1098 | 扁桃体拉钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，双头，带剥离子
1099 | 海绵钳(扁桃体) | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，弯有齿，头宽12.5(扁桃体)
1100 | 手摇颅骨钻 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，圆钻，接口直径为7(φ10×9)
1101 | 手摇颅骨钻 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，圆钻，接口直径为7(φ10×12)
1102 | 分离结扎钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为22cm，90°×20半齿
1103 | 眼科镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为10cm，直有齿WD
1104 | 眼科镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为10cm，直有钩WD
1105 | 组织镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，直形，凹凸齿 2.4×3.2
1106 | 组织镊 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，直形，凹凸齿 3.0×3.4
1107 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，弯全齿(微血管)
1108 | 止血钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为12.5cm，直全齿(微血管)
1109 | 显微止血夹 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，止血，圆尾，直L18
1110 | 显微止血夹 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，弹簧式，大弯L35，斜齿
1111 | 显微止血夹 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，弹簧式，直L35，斜齿
1112 | 圆钻 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，圆钻，接口直径为7(φ10×12)
1113 | 圆钻 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，圆钻，接口直径为7(φ10×9)
1114 | 手摇颅骨钻 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，接口直径为7
1115 | 巩膜剥离子 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，双头
1116 | 喉钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，滑板式，侧弯，上开（间接）
1117 | 喉钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，滑板式，侧弯，下开（间接）
1118 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，盖板式，圆头
1119 | 分离结扎钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，角弯90°×16半齿
1120 | 子宫探针 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm，直径为3mm
1121 | 子宫颈钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，弯2×3齿
1122 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，盖板式 长圆头
1123 | 子宫敷料钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，双弯
1124 | 骨科用神经根拉钩（神经根拉钩） | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm，直形，直角弯，圆头直径为0.6×2.5
1125 | 尿道扩张器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，小儿F5-F14
1126 | 尿道扩张器 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，成人F15-F26
1127 | 宫内节育器取出钩 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm
1128 | 宫内节育器放置叉 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为28cm
1129 | 分离结扎钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm，90°×20半齿
1130 | 分离结扎钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为16cm，90°×17全齿
1131 | 子宫敷料钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，双弯
1132 | 持针钳 （硬质合金镶片持针钳） | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为25cm，直，细针0.3 镶片
1133 | 皮管钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为18cm
1134 | 皮管钳 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，长度为20cm
1135 | 胆道探条 | 把 | 采用优质的医用不锈钢材质，直径为φ2～φ8